标的：B超+X线双定位体外冲击波碎石机1套

| 序号 | 需求 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - B超+X线双定位体外冲击波碎石机 | 满足泌尿系统结石的定位和碎石 | 整系统质保≥3年 |
| 2 | 数量1套 | 包含硬件全套即主机+全套配件+全系统软件 |  |
| 3 | 功能 | B超+X线定位具有人工智能系统配套实时定位结石位移功能 |  |

一、设备硬件系统技术参数

1冲击波源系统

▲1.1 透镜折射式电磁波源，支持微调变焦功能，110/130/150mm 三档可调；

1.2 焦点深度即电磁式聚焦点到波源端口平面≥150mm，焦点范围径向≤7～7.5mm，轴向≤45 mm（向波源方向）、轴向≤70 mm（离波源方向），焦点误差≤±0.5mm；

1.3 冲击波脉冲上升时间≤0.3～0.5us，脉冲宽度≤0.6～1.0 us，频率60~120次/分钟；

1.4 电压10～18 kV，储能50～160 J，压强 20~60 MPa；

▲1.5 电磁盘寿命≥150万次冲击无明显衰减；

1.6 易损件支持独立更换冲击波源、高压开关、电容箱等核心部件。

2 定位系统

2.1   X 线定位系统

2.1.1 X 线 运动轴与冲击波碎石为同一轴体，且主机与床体不可分拆，保证

焦点稳定性；

▲2.1.2 旋臂X线结构开口≥87cm，探测器类型为智能CMOS平板探测器；

2.1.3 平板探测器空间分辨率‌≥2.0 LP/mm，‌图像分辨率≥2k × 2k；

2.1.4 管电压40～120kV,管电流0.2～6mA；

2.1.5 发生器功率≥2.4 kW，脉冲一体化高频≥40kHz；

2.1.6 X线焦点与冲击波焦点重合误差0.5‌～1.5mm‌；

2.1.7 轨道旋转±165～180°，弧线运动±35°，满足电动升降/前后/左右

平移/倾斜；

▲2.1.8 平板探测器寿命≥10000小时。

2.2  超声定位系统

★2.2.1 超声主机（推车式，拒绝便携式和掌式）

2.2.1.1 屏幕≥19英寸彩色液晶显示器，外置立体轮式机体与治疗床分开，内置多角度寻石定位系统；

2.2.1.2 满足B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式；

▲2.2.1.3 探头接口≥4个相同规格的接口；

2.2.1.4 同步实时显示双／三平面探头两个不同的成像平面；

2.2.2   探头

▲2.2.2.1  凸阵探头频率2.0MHz-12.0MHz，满足腹部超声检查；

2.2.2.1.1 腹部凸阵探头环冲击波源锥形运动，内置电子自动测距，数字自显功能，焦点精度≤0.5mm；

2.2.2.1.2 腹部探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差 ≤±1mm～≤2mm；

2.2.2.1.3 腹部探头表面与第二焦点测距误差＜2mm；

2.2.2.1.4 腹部电动探头伸缩行程25mm～125mm。

2.2.2.2  线阵探头频率5.0MHz-18.0MHz，满足表浅血管检查；

▲2.2.2.3  腔内探头为双／三平面频率5.0MHz-12.0MHz，满足经直肠前列腺穿

刺应用；

▲2.2.2.4  探头均具备独有的穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针；

2.2.2.5  探头均具备原厂配套穿刺架。

3 治疗床与机械系统

3.1 治疗床一体化设计，床面≥2100×750 mm，支持三维运动；

▲3.2 治疗床含超声探头固定装置；

3.3 升降≥150mm、纵向/横向移动≥145mm、最小调节精度 ≤1mm；

3.4 转动角度左右 ±20°，前后 35°/30；

3.5 有效载荷 ≥135kg。

二、软件系统技术参数

▲1.智能数控系统，屏幕≥29英寸彩屏触摸控制台，操作简捷；

2.一键复位、一键定位，提升治疗效率；

3.模块化设计、精准稳定，便于维护与升级；

▲4.双定位系统（超声+X光定位）AI智能导航自动实时可视化追踪结石位移轨迹；

5.电子自动测距系统显示治疗焦点；

6.冲击波次数预设，碎石能量可无级调节；

7.病例管理系统支持打印病例报告；

8.图像兼容性‌支持与医院PACS、HIS系统无缝对接。

- 设备配置清单

| 类别 |  | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.冲击波源系统 |  | 1.1 | 冲击波源(电磁式声学透镜聚焦) | 台 | 1 |
|  |  | 1.2 | 冲击波高频高压发生器 | 套 | 1 |
|  |  | 1.3 | 电容箱(真空高压脉冲触发) | 套 | 1 |
|  |  | 1.4 | 电气柜 | 台 | 1 |
|  |  | 1.5 | 水处理系统 | 套 | 1 |
| 2.X线定位系统 | 2.1硬件 | 2.1.1 | 一体化高频X线发生器系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2.1.2 | CMOS平板探测器系统 |  |  |
|  |  | 2.1.3 | 平板探测器集成式激光定位装置 |  |  |
|  |  | 2.1.4 | 一体化人体C臂系统 |  |  |
|  |  | 2.1.5 | 医用监视器 |  |  |
|  |  | 2.1.6 | 手控开关和脚踏开关 |  |  |
|  |  | 2.1.7 | 无线遥控 |  |  |
|  |  | 2.1.8 | 内置式工作站 |  |  |
|  | 2.2软件 | 2.2.1 | C形臂成像系统 |  |  |
|  |  | 2.2.2 | DICOM数据互联功能包 |  |  |
|  |  | 2.2.3 | 智能综合剂量管理系统 |  |  |
|  |  | 2.2.4 | 剂量计算及显示系统 |  |  |
|  |  | 2.2.5 | 视频输出模组 |  |  |
|  |  | 2.2.6 | X光一键对位辅助及病案管理系统 |  |  |
| 3.超声定位系统 |  | 3.1 | 推车式超声主机 | 台 | 1 |
|  |  | 3.2 | 凸阵探头1个及穿刺支架1个 | 个 | 2 |
|  |  | 3.3 | 线阵探头1个及穿刺支架2个 | 个 | 3 |
|  |  | 3.4 | 腔内探头1个及穿刺支架3个 | 个 | 4 |
|  |  | 3.5 | 超声定位装置 | 套 | 1 |
|  |  | 3.6 | 超声一键对位辅助定位系统 | 套 | 1 |
| 4.主机治疗床及配套系统 |  | 4.1 | - 压腹带 | 套 | 1 |
|  |  | 4.2 | - 硅胶水囊 | 个 | 3 |
|  |  | 4.3 | - 工具箱 | 套 | 1 |
|  |  | 4.4 | 对讲系统 | 套 | 1 |
|  |  | 4.5 | 床旁控制盒（带液晶触控屏） | 个 | 1 |
|  |  | 4.6 | 隔室控制台（带液晶触控屏摇杆操作） | 台 | 1 |