床单位消毒机参数
1.适用于医疗卫生单位的床上用品消毒。

▲2.开机15min，臭氧输出浓度：≥2000mg/m³，有检测报告。

▲3.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.021mg/m3。

4.机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑，模具一体成型。

5.360度全方位把手，可推可拉，底部有4个供移动的滑轮，2个可锁固定滑轮。6.有储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

7.设备主要部件臭氧发生装置、电动球阀、控制板等电控系统，人性化设计，检修方便。
8.具有国家知识产权局颁发的医用臭氧发生器的专利证书。


▲9.设备具备一键智能完成抽真空——消毒——保持——抽真空——解析的全部过程，无需人员看管。采用原装进口微电脑芯片，附带原装进口时钟计时芯片。
10.具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置。

11.设备具备抽真空功能，加强床罩的消毒效果与提高效率。

▲12.消毒效果：金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；大肠杆菌杀灭对数值＞3；铜绿假单胞菌杀灭对数值＞3；白色念珠菌杀灭对数值＞3；具有权威机构检测报告。
13.除臭：能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等。 14.增白：对消毒物品有明显的增白作用。

15.消毒功能：能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

▲16.设备具备一键智能完成抽真空——消毒——保持——抽真空——解析的全部过程，无需人员看管。手动的单一功能可以设置不同的工作时间，避免人员等待。

17.输入功率：≤120W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。

18.正常工作条件：供电电源：a.c. 220V±22V  50Hz±1Hz；相对湿度：＜85%；
环境温度：5℃～40℃；大气压力： 70kPa～106kPa。
19.有床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。

20.有卫生许可证，能提供厂本部的售后服务。


