氧气表参数

1.该产品由氧气流量计(含外罩、流量管、浮球、阀体等)、湿化瓶(含瓶体、湿化装置等)组成。

2.主要技术指标

▲2.1 输入口应能承受0.5MPa的气压。

▲2.2 流量调节范围1L/min～15L/min，误差为示值的±4% ，流量管无色透明，最小分度值≤1L/min。

▲2.3 输出口压力升到0.35MPa±0.05MPa时，阀自动排气。

2.4 湿化功能：湿化瓶容积≥200毫升，满足长时间湿化要求，湿化芯采用医用级多孔材料，湿化效果好。

3.适应范围

该产品具有对氧气湿润、过滤的功能，并有流量指示，是医用中心供氧系统的附件，用于急求给氧和缺氧病人氧气吸入。制式：国标、英标、