## 需求清单
XM20260742腔镜类器械
序号 | 产品名称 | 描述 | 用途
1 | 灌注泵管路 | 长度3000mm，管路材质为硅胶，可高温高压灭菌（含膜片） | 把药液 / 冲洗液从储液端→泵头→人体 / 术 区，实现精准、稳定、安全的液体输送与冲洗 扩张
2 | 阴道压板 | 尺寸：角度150°、工作长度250mm、板状器械，呈角形，头端带有弧度。 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力/支撑力：≥100N， 材质：医用不锈钢。 | 用于妇科常规检查、阴道镜、 白带取样、妇科 小操作
3 | 宫颈压板 | 尺寸：角度150°、工作长度250mm、头部为角弯，头端呈圆弧形。 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力/支撑力：≥100N 材质：医用不锈钢。 | 压住固定宫颈、拨开遮挡皮肉、暴露病灶、保 护周围组织，让检查更清楚、取样更准、治疗 更安全。
4 | 肌瘤剥离器 | 头部为弯形，头端呈圆弧形。粗糙度：头部Ra≤0.8um 工作长度300mm 夹持力/支撑力：≥50N 材质：医用不锈钢。 | 钝性分离子宫肌瘤、游离间隙、暴露视野、保 护正常组织，辅助肌瘤完整剥离切除。
5 | 双爪肌瘤抓钳 | 钳头爪形为双爪，钳头锋利，长度为200-300mm，表面粗糙度不大于0.8μm。硬度：40.0HRC~51.0HRC。 材质：医用不锈钢。 | 夹持、固定并牵拉子宫肌瘤，辅助肌瘤剥离与 取出。
6 | 单爪肌瘤抓钳 | 钳头爪形为单爪，钳头锋利，长度为200-300mm，表面粗糙度不大于0.8μm。硬度：40.0HRC~51.0HRC。 材质：医用不锈钢。 | 夹持、提拉子宫肌瘤，便于剥离、游离及摘除 操作。
7 | 固定韧带钩形钳 | 工作长度220~300mm 粗糙度：头部Ra≤0.8um 硬度：40HRC~51HRC 夹持力/支撑力：≥15N 材质：医用不锈钢。 | 用于钩持、牵拉固定子宫韧带，暴露术野，辅助妇科手术操作。
8 | 后壁拉钩 | 规格:30mm,35mm 粗糙度：头部Ra≤0.8um 工作长度L:100mm±5mm 粗糙度:≤0.2um 材质：医用不锈钢。 | 牵拉阴道后壁，充分暴露宫颈及阴道术野，便于妇科手术操作。
9 | 前壁拉钩 | 规格:30mm,35mm 粗糙度：头部Ra≤0.8um 工作长度L:100mm±5mm 粗糙度:≤0.2um 材质：医用不锈钢。 | 牵拉阴道前壁，显露宫颈与手术区域，保障妇科操作视野清晰。
10 | 五叶扇形钳 | 规格：直径10*330mm，头部五叶，可弯 硬度：钳头200HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um，其余部位的表面粗糙度Ra值≤1.60μm。 手柄材料为塑料，钳杆材质为医用不锈钢。 | 扇形撑开扩张组织，充分暴露手术视野，辅助 妇科微创操作。
11 | 持针钳（V形） | 规格：直径5*330mm 钳头左弯、手柄V型 硬度:500HV0.2～900HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力：≥15N 材质：医用不锈钢。 | 夹持缝合针，用于妇科手术组织缝合、打结操作。
12 | 阑尾抓钳 | 规格：直径5*330mm 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力:≥40N | 用于夹持、提起阑尾，游离组织，辅助阑尾切除手术操作。
13 | 胆囊抓钳 | 规格：直径5*330mm 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力:≥40N | 术中夹持、牵拉固定胆囊，暴露术野，辅助胆囊分离与切除操作。
14 | 长嘴弹簧抓钳 | 规格：直径5*330mm 头部加长 钳头硬度HRC35~HRC45 头部粗糙度Ra≤0.8um 夹持力≥15N | 用于术中夹持、抓取细小组织及异物，适用于 深部狭小术区操作。
15 | 荷包钳 | 八齿 硬度：300HV0.2～500HV0.2 粗糙度：Ra≤0.8um 夹持力：≤6N 拆卸方式：不可拆卸 材质：医用不锈钢。 | 夹持压榨组织，快速预置荷包缝合线，辅助消 化道残端闭合与吻合操作。
16 | 金手指拉钩 | 规格：直径5*340mm 头部椭圆，头部可挂线 硬度：200HV0.2～400HV0.2 粗糙度：Ra≤0.8um 材质：医用不锈钢。 | 用于深部手术牵拉、撑开软组织，充分暴露手术视野。
17 | 鼠牙爪钳 | 规格：直径5*330mm 钳头鼠牙状，单动 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力:≥40N | 用于夹持、固定脆弱组织，防滑不易滑脱，辅 助术中分离与暴露术野。
18 | 平头靶式钳 | 规格：直径10*330mm 头部平头 硬度：钳头200HV0.2～400HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 钳头部夹持力≥20N | 腹腔镜下夹持、牵拉组织，钝性分离，辅助深部手术操作。
19 | 平头靶式钳 | 规格：直径10*330mm 头部靶式 硬度：钳头200HV0.2～400HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 钳头部夹持力≥20N | 腹腔镜下夹持牵拉、钝性分离组织，暴露手术 视野。
20 | 细齿抓钳 | 细齿直径5*330mm 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力:≥40N | 术中稳固夹持各类组织脏器，防滑不易脱落， 便于分离、牵拉及手术操作。
21 | 推结器 | 规格：直径5*330mm 金属头、头部带孔 进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位Ra≤0.8μm； 能顺利通过转换器，并密封良好，在1min 内渗水不多于5滴。 | 腹腔镜手术中推送、收紧、加固体内缝线线 结，完成深部打结， 闭合组织创口。
22 | 宫颈钳 | 长度250mm 头部经热处理，硬度为510HV0.2～570HV0.2 ； 宫颈钳开闭灵活，锁卡牢固 | 夹持固定宫颈，便于牵拉、暴露宫颈，辅助宫腔操作及妇科手术。
23 | 举宫器 | 长度400mm、可冲水 弹簧机构灵活可靠，伸缩自如，无卡滞现象； 头部表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕； 头部粗糙度Ra≤0.4 μm，杆部Ra≤0.8 μm，其余部位Ra≤1.6 μm | 术中操控、摆动子宫，充分暴露盆腔术野，助 力妇科腹腔镜手术操作。
24 | 抓钳 | 头部双齿鼠牙头 规格： 直径5mm、 直径10mm两种； 抓钳头部经热处理，硬度为450HV0.2～490HV0.2 ； 抓钳具有良好夹持力，钳头部夹持力不小于15N | 腹腔镜下大块夹持、牵拉脏器与软组织，辅助 暴露术野及组织游离。
25 | 内窥镜灭菌盒 | 425*84*42mm、可高温高压或低温等离子灭菌 | 用于收纳、保护内镜器械，承载器械完成清洗 灭菌与无菌存放。
26 | 清洗刷 | 5*400mm、可重复使用 | 刷洗器械管腔与缝隙，清除残留污物，保障器械清洗消毒达标。
27 | 穿刺器 | 规格：5.5*105mm、10.5*105mm 带磁片 硬度为330HV0.2～420HV0.2 有光亮应不大于0.4μm 无光亮应不大于0.8μm 抛光不到的部位应不大于6.3μm | 于腹壁建立微创操作通道，供腹腔镜器械进出，密闭腹腔气腹。
28 | 弯分离钳 | 规格：直径5*330mm 头型：尖头、钝头 钳头角度：35°、70°、90° 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm | 腹腔镜深部精细钝锐分离、解剖组织，夹持细 小结构，适配狭小术区操作。
29 | 阴式子宫诊疗成 | 包含阴道压板、宫颈压板、子宫肌瘤剥离器、子宫抓 钳 (取石)、子宫抓钳、子宫抓钳（双爪）、固定韧带 钩钳 | 用于经阴道入路完成子宫检查、病灶处理及相关微创手术操作。
30 | 马达连线 | 3000mm、可高温高压 | 连接主机与马达，传输电力与控制信号，驱动 器械运转工作。
31 | 量棒 | 规格：直径5*500mm 两端有刻度 表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕，标明刻度； 进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位 Ra≤0.8μm。 | 术中测量宫腔深度、组织长度，为妇科手术操 作提供精准尺寸参考。
32 | 双极电凝钳 | 规格：直径5×330mm 无损伤型、弯分离型 硬度：钳头40HRC~45HRC， 粗糙度：头部Ra≤0.8um | 术中精准电凝止血、 闭合细小血管，温和夹持 组织避免损伤。
33 | 导光束 | 直径4*3000mm，可高温高压或低温等离子消毒 | 传输冷光源光线，为微创手术提供清晰术野照明。
34 | 肺叶钳 | 规格：直径10*330mm 头部无损伤型 硬度：头部300HV0.2~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力：≥15N 转动部分360°旋转自如。 外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 | 术中夹持、牵拉、固定肺叶组织，辅助胸腔手术暴露与解剖操作。
35 | 钝头抓钳 | 规格：直径5*330mm 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力：≥40N 器械杆部可弯角度β（40°）±10 | 无创夹持、牵拉软组织与脏器，术中钝性分 离，避免组织刺破损伤。
36 | 肌瘤钻 | 规格：直径5*420mm、直径10*420mm 头部可旋转 进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm， 其余部位 Ra≤0.8μm； 钻头锋利，在50N 力作用下能顺利穿刺子宫肌瘤 钻头硬度≥450HV0.2。 | 妇科手术中钻取、剥离子宫肌瘤，便于肌瘤旋 切取出，辅助微创切除操作。
37 | 穿刺器（转换器 | 规格：5.5*105mm、10.5*105mm 带直径10mm/直径5mm转换器 转换器： 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)10mm 可将直径10.5mm穿刺器插口转换成直径5mm器械使用 | 适配不同规格微创手术器械，切换通道口径， 兼容多型号器械进出，密封气腹。
38 | 粗齿抓钳 | 规格：直径5*330mm 无损伤粗齿、头部长20mm 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力:≥40N | 齿面咬合牢固，用于术中强力夹持、牵拉厚实 组织与脏器，不易滑脱。
39 | 板克抓钳 | 长颌板克、头部3mm、直径5*330mm 材质：医用不锈钢。 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 夹持力:≥40N | 腹腔镜下牢固夹持、牵拉固定组织，咬合稳固 不易滑脱，适用于妇科及腹腔手术组织提拉暴 露。
40 | 止血钳 | 双关节弧弯15mm，总长200-450mm 硬度：300HV0.2～500HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力：≥15N | 术中钳夹血管与出血点止血，也可夹持组织、 辅助分离及结扎操作。
41 | 止血钳 | 双关节角弯25mm，总长200-450mm 硬度：300HV0.2～500HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力：≥15N | 术中钳夹血管与出血点止血，也可夹持组织、 辅助分离及结扎操作。
42 | 组织钳（卵圆式 | 双关节卵圆8mm,总长200-450mm 硬度：300HV0.2～500HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 夹持力：≥15N | 轻柔夹持、固定大面积软组织与脏器，术中牵 拉暴露术野，减少组织损伤。
43 | 吸引管 | 推阀三通（可转弯） 使用性能 :吸引管内应首尾通畅，无堵塞和杂质等现象 | 术中灵活转向，可控切换吸引、冲洗通路，高 效吸除积液、血水与污物。
44 | 打结器 | 右弯 耐腐蚀性能 手术器械外表面应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹 | 腹腔镜微创术中辅助深部快速打结、推结，完 成缝线结扎，节省操作空间。
45 | 切割刀管 | 切割刀管（腹式） 直径15*320 头部经热处理，硬度为370HV0.2～410HV0.2 ； 头部粗糙度Ra≤0.4 μm, 刀管Ra≤0.8 μm, 其余部位Ra≤1.6 μm。 | 用于腹腔镜手术中对组织进行切割，适用于经 腹部入路的微创手术操作。
46 | 宫腔内窥镜 | 视向角：30 ° 视场角 : ≥60 ° 工作长度 : 302mm±3% 最大插入部外径 : ≤直径4mm 角分辨力 : 5.0 C/( °) 分辨率： ≥20 lp/mm 有效景深范围 : 3-100mm 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 | 经阴道进入宫腔，直观检查宫腔病变并开展微创诊疗操作。
47 | 镜鞘及闭孔器 | 内鞘 规格：直径4mm，最大插入部外径： ≤直径4.1mm 工作长度：220mm±3% 主通道最小宽度： ≥直径3.3mm 注液通道孔径≥直径1.5mm 闭孔器 规格：直径3.3mm，最大插入部外径 :≤直径3.3mm 工作长度：305mm±3% 外鞘 规格：直径5mm，最大插入部外径： ≤直径5.3mm 工作长度：195mm±3% 主通道最小宽度： ≥直径4.1mm 排液通道孔径： ≥直径1.5mm | 经腹部穿刺通道切入，配合动力系统旋切切除 子宫及病灶组织，用于腹腔妇科微创手术。
48 | 气腹管 | 3000mm、材质为硅胶，可高温高压、配气腹接头 | 向腹腔注入二氧化碳建立气腹，维持手术操作 空间，便于腹腔镜手术开展。
以上参数可以上下浮动5%，这个表述仅供参考

## 手术器械产品报价表
（此处填写报名公司名称）手术器械报价表
序号 | 报名产品 | 投标产品名称 （注册证名称） | 注册证 编号 | 注册证 型号规格 | 生产企业 | 包装规格 | 最小使用单位价格（元） | 药交耗材id
1 | 灌注泵管路
2 | 阴道压板
3 | 宫颈压板
4 | 肌瘤剥离器
5 | 双爪肌瘤抓钳
6 | 单爪肌瘤抓钳
7 | 固定韧带钩形钳
8 | 后壁拉钩
9 | 前壁拉钩
10 | 五叶扇形钳
11 | 持针钳（V形）
12 | 阑尾抓钳
13 | 胆囊抓钳
14 | 长嘴弹簧抓钳
15 | 荷包钳
16 | 金手指拉钩
17 | 鼠牙爪钳
18 | 平头靶式钳
19 | 平头靶式钳
20 | 细齿抓钳
21 | 推结器
22 | 宫颈钳
23 | 举宫器
24 | 抓钳
25 | 内窥镜灭菌盒
26 | 清洗刷
27 | 穿刺器
28 | 弯分离钳
29 | 阴式子宫诊疗成
30 | 马达连线
31 | 量棒
32 | 双极电凝钳
33 | 导光束
34 | 肺叶钳
35 | 钝头抓钳
36 | 肌瘤钻
37 | 穿刺器（转换器
38 | 粗齿抓钳
39 | 板克抓钳
40 | 止血钳
41 | 止血钳
42 | 组织钳（卵圆式
43 | 吸引管
44 | 打结器
45 | 切割刀管
46 | 宫腔内窥镜
47 | 镜鞘及闭孔器
48 | 气腹管
公司名称：
签章（法人/授权人签名）：
联系人及方式：
日期：