显微镜摄像系统技术参数要求

（2026年设备采购预算，本院部门诊临检室使用，4套预算5万元）

- 1.系统需配备数码摄像机：≥4台，适配奥林巴斯BX51（BX53）显微镜相机转接口：≥4个。

- ▲2.数码摄像机CCD芯片尺寸：≥2/3"；物理像素：≥500万像素尺寸（3.45μm*3.45μm）；速度：≥35帧/秒（全幅像素）。

- ▲3.系统需配备含采集和分析功能的血细胞分析系统软件。

▲4.系统软件须具备有核细胞自动标注功能：自动标记细胞位置，自动测量细胞大小，自动识别细胞名称；

A.常见细胞识别率：≥90%：

B.异常细胞识别率：≥70%：

C.巨核细胞识别率：≥90%：

▲5.系统软件具备多种样本模式：

A.系统根据所选样本自动计算不同细胞的个体数目以及总数；

B.主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数；

C.自动计算百分比以及粒红比等，个数和百分比显示可选；

D.报告诊断模板库：内置规范的开放性专业模板（覆盖急性白血病、贫血性疾病、血小板减少性疾病等 ），支持自定义模板；

E.数据关联：报告单诊断内容自动关联粒系/红系占比、巨核细胞总数及分项计数、组化计数与积分值，生成报告。

6.图片管理：持单张/批量选择导入图片，单张/批量删除图片；

7.系统配备有大型数据库：

1.存储容量，可满足 10年以上病例数据存储需求（按日均 50 份病例计算）；

2.数据自动备份：软件每日自动执行备份功能。