中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测仪技术参数要求

（2026年设备采购预算，本院部门诊临检室使用，1台预算2万元）

- 1、本设备用于中性粒细胞载脂蛋白（HNL）的自动化定量检测，用于细菌性血流感染、脓毒症的辅助鉴别诊断。

- ▲2、设备检测原理：免疫荧光定量法或荧光免疫层析法

3、设备须为自动化定量检测，支持 LIS 双向通讯。

- ▲4、配套检测项目：配套的中性粒细胞载脂蛋白（HNL）测定试剂盒须获得需获得NMPA医疗器械注册证

▲5、适用标本类型：血清/血浆/全血/末梢血

- 6、进样方式：采用自动扫码、自动吸样的全自动进样方式。

- 7、适配标本管：5ml（φ13×75mm）真空采样管/  0.5ml子弹头（末梢血模式）

- 8、检测速度：≥50测试/小时。

- ▲9、检测精密度：CV＜15%。

- ▲10、检测准确度：回收率 85%～115%。

11、抗干扰能力：有效耐受溶血、脂血、黄疸常规程度干扰。不与中性粒细胞弹性蛋白酶、乳铁蛋白等中性粒细胞蛋白发生明显交叉反应；