  以下是医用盆底肌治疗仪  参数要求
一、设备总体要求

• 类型：盆底功能障碍诊疗一体化系统（肌电评估+压力评估+电刺激+生物反馈）

• 资质：医疗器械注册证、厂家授权、售后保障

• 通道：≥4路独立物理通道（肌电采集/电刺激/压力采集），可独立/同步治疗

二、肌电采集（评估核心）

• 采样率：≥8192Hz/通道
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• 采样精度：24bit

• 测量范围：2μV～100mV

• 分辨率：≤0.5μV（rms）

• 系统噪声：≤1μV（rms）

• 通频带：20Hz～550Hz（-3dB）

• 差模阻抗：＞10MΩ

• 共模抑制比：＞120dB

• 50Hz工频陷波：衰减≤5μV

三、电刺激治疗

• 波形：双向对称方波、单向波、交替波、三角波、梯形波、钟形波

• 频率：1～400Hz，精度1Hz

• 脉宽：50～1000μs，精度50μs

• 电流：0～100mA，精度0.1mA

• 时序参数：上升/下降/平台/休息时间0～30s可调

• 输出安全：开路/短路保护、最大电压≤500V、能量限制

四、压力评估（选配/高端）

• 压力量程：0～1079cmH₂O

• 分辨率：0.1cmH₂O

• 支持：最大收缩压力、持续压力、疲劳度、放松度

五、评估与报告

• 评估标准：Glazer评估、I/II类肌纤维肌力/疲劳度、腹肌参与度

• 报告：ICI-Q-SF、PDF图文报告、数据导出、趋势分析

• 评估模式：标准/快速Glazer、压力+肌电联合、1min/3min筛查

六、生物反馈与治疗模式

• 反馈：肌电/压力/肌电触发电刺激、场景化游戏反馈（≥12种）

• 治疗模式：电刺激、反馈训练、触发电刺激、镇痛、排尿日记、盆底痛

• 预置方案：≥30种临床方案（尿失禁/脱垂/产后/便秘/疼痛）

• 自定义：参数自由编辑、方案保存、疗程管理

七、硬件与接口

• 显示：≥24英寸医用高清屏

• 存储：≥1TB、病例数据库、HIS/PACS对接

• 接口：USB3.0、千兆网口、脚踏、手柄控制

• 探头：阴道/直肠电极、表面电极（含注册证）

八、软件与安全

• 术语：ICS/IFCPC标准

• 质控：校准、自检、电极检测

• 权限：多级用户、日志、数据备份

九、配置清单（标配）

• 主机、台车、24寸显示器、打印机

• 阴道电极×2、直肠电极×1、体表电极×4

• 电极线、脚踏开关、电源线、软件

• 培训、质保（≥3年）、
