智能血压身高体重一体机参数及配置要求

一、血压信息化管理软件

- 健康档案的建立与动态更新；

- 人性化的系统设计，功能权限可自定义配置；

- 智能分析评估功能，能提供个性化的评估结果和指导建议；

- 内容丰富的评估报告，能轻松看懂报告信息；测试报告可生成pdf/jpg文件，便于医院存档；

- 数据支持多条件查询，结果可显示列表数据，趋势图、矩形图等展示方式；

▲6.群体状况分析统计功能，可按照测量结果、测试年龄段、性别统计，形成直观的统计图表，并支持结果导出；

7.异常数据提醒功能；

8.数据实时上传更新，对接医院体检系统。

▲9.要求软件能连接身高体重、血氧、血糖、体温等设备软件工作站，并能集成检测报告。

二.工作台车（含≥12寸液晶电脑显示器）

1.显示器：液晶面板LED；

2.屏幕比例：16:9；

3.分辨率：1280x800；

4.触摸屏：≥12寸电容式触摸屏；

5.操作系统：Windows 10；

6.系统内存：≥DDR4-8G或；

7.硬盘容量：≥固态储存128G；

8.工作台特点：可嵌入放置血压计、血氧仪、身份证阅读器、红外线体温计、血糖仪等；

▲9.显示器安装方式：嵌入式，显示屏可360度旋转，供医生实时监测检测数据。

三、扫码模块

1.传感器类型：COMS

2.像素：640*480

3.支持码制：支持符合国内外通用的一维码与二维码，如2D:QRCode,PDF417,DaraMartix 等；

4.1D：Code128,Code39,Code93,Ea8/13,UPCA/E,ISBN,Codabar,交叉 25 码等

5.扫码模式：命令模式/自动模式/命令自动模式

6.扫码环境监测 ：支持设备自动唤醒

7.识别成功提示 ：蜂鸣器/补光灯/状态提示灯（逻辑可配置）

8.通讯接口 ：双 5PIN 插座，2.0mm Pitch,通用连接器，USB hid/keyboard 接口

- 医用全自动电子血压计

1.测量原理：示波法

2.显示屏：LCD显示屏

3.测量位置：左右臂均可

4.适应臂周范围：17～42cm

5.血压量程：0～299 mmHg

6.脉博测量范围：40～180次/分

7.测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8.肘部位置提醒：抗菌肘垫设计，便于客户手臂正确放置。

9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒

▲10.重测提醒功能：当血压计检测到身体移动或发生错误时自动提醒用户重新进行测量。

▲11.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

12.通信数据输出：USB2.0、蓝牙5.1

▲13.高血压提醒功能：根据测量结果，显示提醒信息

▲14.防水及防尘等级: IP21

五、电脑人体秤

1、操作方式：全自动

2、身高测量方式：超声波测量

3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

▲4、显示方式：7.0英寸1024*600分辨率彩色触摸屏

5、测量范围：身高：70－200CM，体重：1－200KG

6、精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.1KG

▲7、外形设计：机身采用三段折叠式设计，便于外出体检时携带

8、打印方式：微型高速热敏打印机、自动打印测量结果

▲9、操作提示：动画指导并同步语音提示

10、体型：国际通用体格指数（BMI)

11、整机重量：≦20.5Kg

12、机身尺寸：355（长）mm*617（宽）mm*2305（高）mm

13、数据输出格式：RS-232（串口转USB）

14、电源电压：AC220V/50Hz，40VA

▲15、安全性：符合国际医用设备标注验证（需提供证明材料）

配置清单（单套）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血压信息化管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 工作推车 (含≥12寸液晶显示器、电脑） | 套 | 1 |
| 3 | 模块产品（扫码器） | 台 | 1 |
| 4 | 医用全自动电子血压计 | 台 | 1 |
| 5 | 电脑人体秤 | 台 | 1 |