
呼叫系统加装参数

系统要求
系统组成 :

主机（呼叫总台）：有分路独立按键及分路显示灯、对讲电话、免提对讲开关、小数字显示屏。

大显示屏：吊在护士站走廊上方；尺寸约为525×135 mm±5%。

病人一览表显示设备。

分机（呼叫终端）：配备有呼叫手执装置。

各设备间用4芯线并联连接。

系统功能 :

双方呼叫：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机。
双工对讲：

主机用电话听筒可直接与病人交谈，如同打电话一般。

全免提双工对讲：主机象免提电话一样与病人对讲。

多个分机同时呼叫时，主机小显示屏及大显示屏循环显示这些分机号码。

无中断呼叫：主机与某号对讲时分机仍可呼叫进来。

可外加接无绳子母机电话。

系统特点 :

主机、分机、大显示屏都装有可编程序的PIC电脑单片机，集成度高，整机元件少，线材少，工作稳定，可靠性高，故障少，维修方便。对讲电路采用免提电话大规模集成电路，主机可像免提电话一样使用，也可接手柄电话、子母机电话等。

使用方法 :

A.分机呼叫主机：按一下呼叫手柄开关，分机灯发红光，对应主机号码指示灯发红光，大小显示屏同时显示该床号并伴有音量可调的音乐提示声。如果同时有多个分机呼叫则所有主分机的这些号码指示灯都亮，大小显示屏则从小到大号码循环变换（每号码停留时间可根据用户需要调试确定）。

a.主机应答分机：当只有一个分机呼叫时，只要拿起电话听筒即可直接与病员通话；通话结束，放下听筒就可消除呼叫。
b.按下免提开关，即可象免提电话一样与病人对讲，对讲完毕再按一下免提开关即可复位；并可按需要调节音量。

c.当多个病人同时呼叫时，护士可根据需要选择按下某主机号码开关，对讲方法同上。

B.主机呼叫分机：拿起主机听筒，按一下需呼叫的床号键，即可接通该号通话，通话完毕放下听筒即可；也可以按下免提开关通话，通话完毕后再按一下免提开关即可。

二、 技术指标 :

工作方式：连续工作

电源：单相交流220V±10%，50赫兹

传输线电压：小于等于直流24V

最大消耗功率：小于等于15W

对讲输出功率：小于等于1W

频率响应：200~5000赫兹

分机装置拾音范围：大于等于15米

传呼距离：最长800米

工作条件：

环境温度：-50  ~  +450C

相对湿度：小于等于90%

大气压力：86Kpa~106Kpa

环境噪音：小于等于60db
三、配置要求：

1、72路主机一台，

2、22个床头分机,

3、显示屏2个。

