脑电图仪参数要求
一、主要技术指标:
1、主机： 
1) Windows 操作系统，酷睿i7CPU、32G内存，6TGB硬盘+512G固态硬盘、DVD刻录。
2) 24”TFT显示器,打印机。
3) 移动推车。
2、放大器：
1)  全数字化放大器，具有32通道脑电图采集 1个独立高频通道，1个SPO2接口，通道设置灵活，可满足日常及科研的要求。  
2)  放大器上具有9对带正负极标志(共18孔)的双极导联(Bipolar)物理插口；
3) [bookmark: _GoBack] 脑电图(EEG)的放大器具有至少2个独立专用的参考通道（REF）接口，不占用脑电通道接口；
4) 输入阻抗：100MΩ
5) 模/数转换分辨率0.153µV；
1)  采样率最高到2000Hz,在操作系统里可选: 125,250,500,1000,2000HZ
2)  带宽:0.053-500Hz
3) 共模抑制比：115dB      
6) 噪声水平： 1.5μV       
4)  低频滤波off,0.053-5Hz,可设置: 关闭，0.53, 0.16, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3., 5HZ; 
5)  高频滤波,10-1500Hz,可设置：关闭,10，15，30，35，40，50，60，70，100，150，200，300，500，1000，1500Hz； 
7) 放大器上具有阻抗选择按钮及阻抗检测指示灯，放大器面板上直接显示2KΩ，5KΩ，10KΩ，20KΩ，50KΩ可直接观察到阻抗数值；
8) 放大器面板在暗环境中具有夜微光功能；
9) 放大器与主机采用以太网连接，真正的数字化数据传输,放大器与主机距离可达200以上.不受空间及楼层的限制，大大提高了灵活性。
3.闪光刺激器:
1）  圆形超强LED闪光灯，提高刺激阳性率连续工作不会产生高热，使用寿命长。
2)   闪光灯可调高强刺激亮度，带闪光自检功能。根据临床需要可预置多套刺激方案，随时调用。   
5.软件功能：
1) 原厂全中文脑电图操作系统, 系统设置菜单中直接选择语言:中文。      
采集软件功能参数:     
2) 尖棘波自动检测功能：有尖棘波及癫痫发作机器自动打标，便于分析；
3) 持续阻抗测量:在采集时自动进行实时连续的阻抗测试,一旦有阻抗超标,立即有提示即报警；      
4) 中文事件标记功能,可以将常用的标注进行预设,采集是直接点击即可标注；
5) 报警功能，医生可自行设置各种报警条件，可以进行声音、图示报警。
回顾软件功能参数:
6) 同屏对比功能，即时回放、当前和已采集的波形进行前后对比分析、打标；
7) 放大镜及测量功能：当有细微的棘尖波不方便观察分析时，放大镜可将局部波形放大。
8) 剪辑脑电图时,可根据实际情况选择性地进行剪辑一段或多段成为一份脑电图。
病人资料管理功能参数:
9) 中文病人资料管理系统,可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下,中文病人资料输入界面,输入中文病人资料。       
病人资料存储管理功能参数:
10) 资料管理系统中自带刻录DVD工具,刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目标识存储光盘及光盘编号；     
11) 专业的回放功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾，方便教学、会诊及病人资料保存。      
报告生成系统功能参数:
1) 中文报告生成系统,有超文本及WORD两种报告格式；
2) 直接点击回顾界面里的报告入口进入该病人的中文报告,病人姓名及病人ID号可自动填入报告；
3) 可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出；
4) 中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下,与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下.保证原始资料与报告的归属不会出错。 
联网功能：
1） 此脑电需与医院现有的脑电数据共享，并与我院电生理平台脑电数据统一管理所有脑电机器记录的所有病人脑电数据，每台脑电图机都可总览网络上所有机器所有病人的脑电数据，随时调阅原始脑电数据查看、分析、测量诊断出报告，中心控制，实现电生理全院网络化管理；
二、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	主机及全机软件连推车
	1台

	2
	32通道脑电放大器
	1个

	3
	LED圆形闪光刺激器连支架
	1套

	4
	≥24英寸高分辨率TFT显示器
	1台

	5
	激光打印机
	1台

	6
	脑电图银盘电极（12条/包）
	3包

	7
	电极头帽
	1顶

	8
	头帽转接电缆
	1条

	9
	耳夹电极
	1对

	10
	导电膏
	3罐

	11
	磨砂膏
	3支

	12
	电极胶
	3罐



