医用封口机及气体监测仪性能监测要求

为保证灭菌器处于最佳工作状态，给贵院提供一个良好的维修质量跟踪服务，保障设备使用人员的操作安全及维持设备的正常持续运行，根据规定需定期对设备进行传感器参数鉴定，报价方案如下:

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	封口机
	德国合福HD650DE
	1台

	2
	封口机
	明誉MY101-D
	2台

	3
	环氧乙烷气体监测仪
	德尔格P7000
	1台

	4
	过氧化氢气体监测仪
	德尔格P7000
	1台



计量检定/校准/监测方案详细说明

一、封口机（三台）
性能鉴定内容：
1、温度测试：设备在120℃温度加热控制时是否正常，测试设备待机及封口运行时温度值，判断温度误差均是否小于±3℃，封口测试纸测试有无出现溶胶现象。
2、传动测试：测试设备封口传动速度值，判断电机运行是否平顺，减速装置齿轮有无卡顿，皮带有无龟裂，松紧度是否正常，轴承转动是否正常，有无异响有无偏离。
3、进料传感器测试：测试进料传感器感应灵敏，连续封口时有无停顿现象。
4、压紧度测试：设备压紧轮是否正常，有无变形，压紧度值是否符合封口要求，测试封口宽度值，监测封口测试纸测试有无皱褶、变形及封口是否出现波纹。
5、 显示屏及按键测试：监测显示屏显示是否清晰，按键是否灵敏。
6、 是否要更换特氟龙组件。

二、气体浓度监测仪两台（环氧乙烷气体监测仪P7000一套、过氧化氢气体监测仪P7000一套）
性能鉴定内容：
1、 认定电化学探头使用损耗，是否在有效值范围内，精度是否在要求范围值内；
2、 气体监测仪电化学探头进行计量，出具校准报告。
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