神经肌电诱发仪参数

- 项目名称：神经肌电诱发仪

- 数量：一套

- 总体要求

1.1国际知名品牌，具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证

1.2具备低噪声、高抗干扰能力的台式系统和专用控制键盘，主机单元内置听觉、视觉和电刺激器；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等功能检查。

1.3内置中国人正常值数据库，可自动识别异常值并高亮显示；

1.4提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案

- 设备技术规格及配置要求

- 硬件技术规格

  - 肌电放大器与主机单元

1.1.1放大器与主机之间采用网线连接

1.1.2外置放大器通道数：≥4通道；放大器内置（非拓展盒）标准5芯DIN插孔≥3个

1.1.3外置放大器共模抑制比（每通道）：≥127dB，输入阻抗（每通道）：≥1000MΩ，噪声电平（每通道）：≤0.4uV

1.1.4内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果

1.1.5内置参考电极并联电路，不需要外接跳线并联不同通道的参考电极

1.1.6主机单元具有专用控制面板，具有全部凸出式数字按键和检查界面全部功能按键，可脱离鼠标键盘进行检查操作，有刺激量一键快速归零按钮

1.2电刺激器

1.2.1电刺激器：恒流或恒压；刺激强度：0-100mA；最大电压400V；刺激频率：0.1Hz～200Hz

1.2.2输出极性：正相、负相、交替、双相

1.2.3输出模式：单、交替、突发、串、冲撞

1.2.4串刺激最短间隔：2ms；成对刺激最短间隔0.1ms；

1.2.5刺激强度监测及报警：实时监测刺激电流输出量，并通过屏幕上颜色改变提示输出异常；

1.3听觉刺激器

1.3.1刺激器输出：标准声学耳机；刺激极性：疏音、密音、交替音；刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦；喀喇短声：50us/100us可选；

1.3.2纯音刺激频率：125Hz–20000Hz

1.3.3掩蔽音：左，右，双侧或同侧白噪音、高通、低通带通滤波，掩蔽水平：-15-90分贝peSPL

1.4视觉刺激器

1.4.1刺激输出：主机单元内置视觉诱发刺激器

1.4.2刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅；刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

1.4.3注视点：4种以上样式可选，可在屏幕任意位置软件设定注视点

1.4.4刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128

- 计算机系统和图文工作站要求：工业级商用电脑：Windows 10以上 64位专业版操作系统，酷睿i7处理器, 128G SSD +1TB硬盘,内存≥8G， 主机内置监听扬声器和音量控制；黑白激光图文工作站。

- 软件功能要求

3.1神经电图

3.1.1 运动传导速度测定、感觉传导速度测定、微移电位（Inching）、F-波、H-反射、重复频率电刺激（衰减实验）、瞬目反射（Blink）、侧方扩散功能等

3.1.2 终端潜伏期指数（TLI），快速识别运动神经远端异常，增加远端和中段的神经传导可比性；软件自动计算并显示TLI

3.1.3自主神经检查-皮肤交感反应（SSR），同时具有电刺激和声刺激两种模式；

3.2肌电图

3.2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相自动分析

3.2.2全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取上百个MUP电位，并且可以将不同形态的MUP自动分组并自动平均，时限、波幅、相位、转折、面积、T/A、NSS等自动分析，内含云图分析中国人正常值库

3.2.3原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理，回放时也可以自动提取分析MUP。

3.2.4 常规肌电图软件中可采集单纤维波形，并计算颤抖值（Jitter）；

3.3诱发电位

3.3.1体感诱发电位

3.3.2听觉诱发电位

3.3.3视觉诱发电位

3.3.4事件相关电位（P300、MMN、CNV）

3.3.5前庭诱发肌源性电位（颈源性电位/眼源性电位）

3.4糖尿病外周神经病特定检测流程

3.5腕管综合症特定检测流程

3.6内置远端潜伏期指数

3.7 原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软Office和PDF读取分析

3.8可支持数据自动备份，不需要手动备份

3.9支持专家引导系统，可对近20种常见神经肌肉疾病的电生理诊断步骤进行专家系统引导操作。

五、主要配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 肌电图诱发电位主机 | 1 |
|  | 放大器及支臂 | 1 |
|  | 台式电脑及打印机 | 1 |
|  | 推车（带隔离变压器） | 1 |
|  | 软件：4通道肌电图与诱发电位软件（含定量肌电图与神经电图、SEP、VEP、AEP、P300） | 1 |
|  | VEP刺激器 | 1 |
|  | 耳机 | 1 |
|  | 标准耗材包 | 1 |