肌电诱发电位仪参数要求
1、 项目名称：肌电诱发电位仪（配磁刺激功能）
2、 数量：一套
3、 总体要求
1.1国际知名品牌，具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证
 1.2具备低噪声、高抗干扰能力的台式系统和专用控制键盘，主机单元内置听觉、视觉和电刺激器；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位、磁刺激治疗和诊断功能（附注册证和实物图证明）
    1.3内置中国人正常值数据库，可自动识别异常值并高亮显示； 
1.4提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案
4、 设备技术规格及配置要求
1、 [bookmark: OLE_LINK2]硬件技术规格
1.1 肌电放大器与主机单元
1.1.1放大器与主机之间采用网线连接
  1.1.2外置放大器通道数：≥3通道；放大器内置（非拓展盒）标准5芯DIN插孔≥3个
内置放大器≥2通道，可快速检测上下肢运动诱发电位。（附实物图证明） 
  1.1.3外置放大器共模抑制比（每通道）：≥127dB，输入阻抗（每通道）：≥1000MΩ，噪声电平（每通道）：≤0.4uV（要求提供国家药监局检测报告证明）
1.1.4内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果
1.1.5内置参考电极并联电路，不需要外接跳线并联不同通道的参考电极
1.1.6主机单元具有专用控制面板，具有全部凸出式数字按键和检查界面全部功能按键，可脱离鼠标键盘进行检查操作，有刺激量一键快速归零按钮（附实物图证明）
1.2电刺激器
1.2.1电刺激器：恒流或恒压；刺激强度：0-100mA；最大电压400V；刺激频率：0.1Hz～200Hz（要求提供国家药监局检测报告证明）
1.2.2输出极性：正相、负相、交替、双相
1.2.3输出模式：单、交替、突发、串、冲撞
1.2.4串刺激最短间隔：2ms；成对刺激最短间隔0.1ms；
1.2.5刺激强度监测及报警：实时监测刺激电流输出量，并通过屏幕上颜色改变提示输出异常；（附软件界面截图证明） 

   1.3听觉刺激器
      1.3.1刺激器输出：标准声学耳机；刺激极性：疏音、密音、交替音；刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦；喀喇短声：50us/100us可选；
  1.3.2纯音刺激频率：125Hz–20000Hz（附软件界面截图证明）
  1.3.3掩蔽音：左，右，双侧或同侧白噪音、高通、低通带通滤波，掩蔽水平：-15-90分贝peSPL
   1.4视觉刺激器
1.4.1刺激输出：主机单元内置视觉诱发刺激器（附图证明）
1.4.2刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅；刺激视野：全视野、半视野、1/4视野
1.4.3注视点：4种以上样式可选，可在屏幕任意位置软件设定注视点
1.4.4刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128
1.5磁刺激模块
1.5.1磁刺激发生器具有安全运行指示，可实时显示供电状态、刺激强度、冷却循环状态、工作状态，确保设备使用更加安全。
1.5.2 最大输出脉冲频率50Hz，允差±5%，0～50Hz连续可调。
  1.5.3刺激频率调节精度最高可达0.01Hz（提供软件截图证明）。
1.5.4具备输入输出触发接口；开放的技术平台，可兼容国内外主流的脑电图EEG、肌电图EMG、事件相关电位ERP、近红外脑功能成像系统NIRS等设备。
1.5.5 以太网通信接口，支持同一平台多主机协同工作。
1.6  仪器专用推车：含可伸缩放大器支臂，可升降显示器支臂，后置隐藏式电脑机箱，可收纳多余线缆确保装机整洁方便；台车含医用隔离电源
2、 计算机系统和图文工作站要求：工业级商用电脑：Windows 10以上 64位专业版操作系统，酷睿i7处理器, 128G SSD +1TB硬盘,内存≥8G， 主机内置监听扬声器和音量控制；黑白激光图文工作站。
3、 软件功能要求
3.1神经电图
3.1.1 运动传导速度测定、感觉传导速度测定、微移电位（Inching）、F-波、H-反
射、重复频率电刺激（衰减实验）、瞬目反射（Blink）、侧方扩散功能等
  3.1.2 终端潜伏期指数（TLI），快速识别运动神经远端异常，增加远端和中段的神
经传导可比性；软件自动计算并显示TLI（附软件界面截图证明）
  3.1.3自主神经检查-皮肤交感反应（SSR），同时具有电刺激和声刺激两种模式；（附
图证明）
    3.2肌电图
      3.2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相自动分析
3.2.2全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取上百个MUP电位，并且可以将不同形态的MUP自动分组并自动平均，时限、波幅、相位、转折、面积、T/A、NSS等自动分析，内含云图分析中国人正常值库
    3.2.3原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理，回放时也可以自动提取分析MUP。（附软件界面截图证明）
     3.2.4 常规肌电图软件中可采集单纤维波形，并计算颤抖值（Jitter）；
      3.3诱发电位
       3.3.1体感诱发电位、听觉诱发电位、 视觉诱发电位、事件相关电位（P300、MMN、
CNV）、前庭诱发肌源性电位（颈源性电位/眼源性电位）
       3.3.2 运动诱发电位，无需转接模块即可直接开展运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢传导时间(CMCT)、皮层静息期（CSP）等检查
3.4磁刺激软件系统
  3.4.1全中文操作系统，配套的经颅磁刺激仪管理软件系统中每一个方案自带人体大脑3D解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。
[bookmark: _GoBack]3.4.2 支持刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式、爆发刺激模式、成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。
3.4.3 数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。
3.4.4内置海量刺激治疗方案，每个内置方案均给出了国内外相关权威指南与循证医学证据，也可以自定义治疗方案，并支持用户根据患者差异调整刺激治疗方案。
    3.5原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软Office和PDF读取分析
3.6可支持数据自动备份，不需要手动备份
3.7支持专家引导系统，可对近20种常见神经肌肉疾病的电生理诊断步骤进行专家系统引导操作 
3.8磁刺激器采用高效液冷系统，噪声小、冷却性能优越，可保证设备连续不间断工作。
4、刺激线圈
  4.1 线圈连接端自带嵌入式液晶显示屏直观实时显示脉冲输出自动计数功能（非软件显示），客观评估线圈使用寿命。 线圈自带显示屏呈现实时强度，通过线圈按钮可实现刺激强度调节、触发等功能单人单手操作。（附实物图证明）
4.2线圈更换：线圈采用插拔式设计，可在不使用任何工具情况下自行更换线圈；最快10秒完成线圈更换；实现多种线圈兼容，满足不同的应用需求
4.3 磁感应强度最大变化率：10～50KT/s
4.4脉冲上升时间：40～120μs
4.5 双向波单边脉冲宽度：100～200μs；双向波双边脉冲宽度：200～400μs
  4.6多重安全保护自定义36℃-41℃可调，当线圈温度升高到预设温度时，自动停止输出并过热报警。确保设备高效运行的同时，最大程度地维护患者安全，同时更适合儿童和敏感患者（需提供软件截图证明）。

五、主要配置要求
	序号
	名称
	数量

	1. 
	电生理采集主机单元
	1个

	2. 
	放大器及支臂
	1套

	3. 
	台式电脑及黑白图文工作站
	1套

	4. 
	推车（带隔离变压器）
	1套

	5. 
	软件：肌电图与诱发电位软件（含定量肌电图与神经电图、SEP、VEP、AEP、P300、高级运动诱发电位检测软件）
	1套

	6. 
	经颅磁刺激治疗和病历管理系统
	1套

	7. 
	VEP刺激器
	1个

	8. 
	耳机
	1个

	9. 
	磁刺激发生器（内置MEP）
	1套

	10. 
	标准耗材包
	1套









