电脑验光仪参数要求
1. 角膜曲率半径测量范围：5mm ~ 10mm（0.01mm精度）
2. 角膜曲率屈光度测量范围：33.75D ~ 67.50D (0.12D/0.25D精度) 
3. 角膜散光测量范围：-10D ~ +10D  (0.12D/0.25D精度) 
4.  最小可测瞳孔直径：2.0mm
5. 球镜测量范围：-25D ~ +22D(0.12D/0.25D精度)
6. 柱镜测量范围：-10D ~ +10 D(0.12D/0.25D精度)
7. 轴向范围：0º~180º(1º/5º精度)
8. 放松方式：自动雾视一次或多次
9. [bookmark: _GoBack]固视图标：风景画
10. 瞳距测量范围：20~85mm（0.5mm精度）
11.  测量模式：手动和自动
12.  白内障测量模式：有，打开后可测量白内障眼的屈光度
13.  测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏
14. 瞳孔和角膜直径测量功能：有
15. 测量记录：内置式高速打印机
16. 打印数据：打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据；瞳距值可打印显示
17.节电方式：自动节电功能



电脑验光仪配置清单



	序号
	名称
	数量

	1
	电脑验光仪主机
	1台

	2
	模拟眼
	1个

	3
	打印纸
	1个

	4
	颌托纸
	1个

	5
	说明书
	1本

	6
	电动升降台
	1张

	7
	防尘罩
	1个



17. 
