桌上型通风柜参数（1台）
1、总体尺寸
★1.1 外部尺寸：长 850‑1000mm× 深 750‑800mm× 高 1200‑1500mm；
▲1.2 内部操作腔尺寸≥（L×D×H）800×670×730mm；
▲1.3 额定整机功率≤500W；
▲1.4 面风速可调范围 0.30‑0.80m/s，额定工作面风速 0.4‑0.6m/s；
1.5 LED 操作照明灯功率≤10W；腔内照度≥300lx；
▲1.6 前视窗开口高度 0‑500mm，可在行程任意位置悬停；
▲1.7 整机运行噪音≤68dB (A)；
1.8 防腐风机：风机材质为 PP 防腐材质，支持无级调速，适配排风管道接至实验室排风系统；不限制轴流/离心形式，满足风量风压要求。
1.9 电源插座：配置不少于2个10A多功能三孔实验室专用插座，带透明防溅保护盖。
2、结构特点
▲2.1 外壳：≥1.0mm 冷轧钢板，酸洗磷化防锈处理，环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱腐蚀。
▲2.2 操作区内衬及导流板：厚度≥5mm 实心抗倍特板，耐污染、易清洁、抗菌抗冲击；三段式导流结构，消除排气死角；腔内无裸露螺钉。
▲2.3 电动前视窗：配置3C认证管状驱动电机，可靠传动机构，按键控制升降，任意高度停止，具备断电锁止功能；视窗玻璃采用5mm厚3C认证钢化玻璃。2.4 电控具备断电记忆功能，断电后再次通电恢复断电前工作状态。
2.5 预留排风接管接口，可外接排风管道接入院区排风系统。
2.6 本款为桌上型，放置于实验台台面使用。
3、资质要求（资格审查）
▲3.1 具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证，证书状态有效，认证范围覆盖通风柜生产制造；
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