- 整体式（落地式）通风柜参数（2 台）

- 基本技术参数

- ★1.1 外部尺寸：长1150-1250mm×深750-850mm×高2000-2300mm；

- ▲1.2 内部腔尺寸（L×D×H）≥1000mm ×670mm×730mm；

- ▲1.3 台面板离地高度 800-850mm；

- ▲1.4 面风速可调范围0.3-0.8m/s，额定工作面风速0.4-0.6m/s；

- ▲1.5 系统排风量≥700m³/h；

- ▲1.6 整机额定功率≤500W；

- ▲1.7 运行噪音≤68dB (A)；

- ▲1.8 操作腔内照度≥400lx；

- ▲1.9 前窗玻璃开口高度 0-520mm，任意位置悬停；

- 1.10 紫外消毒灯功率15-20W；LED照明功率10-12W。

2、结构与功能特点

▲2.1 柜体外壳、底柜板材≥1.0mm 冷轧钢板，酸洗磷化防锈，静电粉末喷涂，耐腐蚀；底柜储物空间，柜门开闭顺畅。

▲2.2 操作区内衬、导流板≥5mm 实心抗倍特板，耐污染抗菌抗冲击；三段式导流设计，适配轻重不同密度废气，导流板可拆卸便于清洁更换；台面板≥12.0mm 厚实心理化板，上口做斜角 / 圆角处理，下口去毛刺，台面可拆卸。

▲2.3 电动视窗：配置 3C 认证管状驱动电机，可靠传动机构，按键升降，行程任意位置停止，具备断电锁止；5mm 厚 3C 认证钢化玻璃。

2.4 控制面板采用轻触式按键，集成电源、风机启停、风机调速、视窗升降、插座、照明、紫外灯控制，带 LED 数码显示屏显示风机档位。

2.5 电控系统具备防过载、防触电保护；具备断电记忆功能；紫外灯互锁功能：风机或日光灯开启状态下，紫外灯无法点亮，保护操作人员。

2.6 配置不少于2套10A多功能三孔实验室插座，带透明防溅盖。

★2.7 配置壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀；阀体加厚铜基体，表面进口环氧树脂防腐涂层；配套高密度PP实验室水槽，水槽内腔长≥450mm，宽 400-450mm，耐强酸碱腐蚀。

2.8 内置防腐离心风机，风量大、噪音低；预留排风接口，可外接排风管道。

3、资质要求（资格审查）

▲3.1 具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证，证书状态有效，认证范围覆盖通风柜生产制造；

▲3.2 具备有效的 ISO14001 环境管理体系认证，证书状态有效，认证范围覆盖通风柜生产制造；