恒温解冻箱参数

1. 设备储水量不少于90kg，循环能力≥40kg/min，解冻腔体可分解。

2. 采用水浴恒温循环加热工作模式，控温范围为室温至60℃，控温精度达到±0.1℃。

3. 标准血浆解冻时间≤15分钟，单次可解冻血浆数量大于28袋，满足批量使用需求。

4. 采用高清触摸显示屏，实时显示温度/时间变化曲线。

5. 可连接移动储存设备，实现数据可导出查询。

6. 有多种解冻模式，包括常规解冻、快速解冻、连续解冻，以适应不同容量冰冻血浆、冷沉淀和血小板等血液制品的解冻复温。

7. 可实现待机自动补水、一键清洗功能。

8. 具备超温报警、缺水保护、断电记忆、防干烧保护功能。

9. 内胆采用304不锈钢材质，防水防腐、耐腐蚀、易清洗。

10. 其他配套参数：标准供电电压AC220V/50Hz。