血小板保存振荡仪参数

1、用途：血小板制剂保存；恒温 22±2℃，持续水平振荡。

2、温度控制：控温 18‑26℃；恒定 22℃工作；箱内温度均匀性≤±1℃；双温度传感器。

3、振荡模式：水平往复振荡；振荡频率60次/分钟；振幅≥20mm；振荡可连续运行，可单独启停振荡。

4、存储容量：血袋搁架，可存放≥20 单位血小板；分层放置，血袋不挤压。

5、温度记录报警：中文显示屏，实时温度、最高最低温度；温度历史记录存储，支持导出；高低温、断电、门开报警。

6、箱体：立式，钢化玻璃观察门；内胆耐腐蚀。

7、工作模式：恒温 + 振荡同步运行；可单独开启恒温，暂停振荡。

8、电源 AC220V，50Hz；医疗器械注册证。