 免散瞳眼底照相机参数及配置要求
 1、操作模式:全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼
 2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置
3、拍照模式：自动/手动,
4、采集模式：免散瞳/散瞳彩照
5、曝光模式：自动/手动
 6、采集过程全程语音导航
 7、照相瞳孔直径：2.8 mm或以上
8、闪光强度：自适应无级可调
9、视场角：≥53°
10、操作者方位：对侧、旁侧
 11、采集模块：内置专业高清摄像头
 12、成像像素：≥2400万
 13：患者屈光度校正范围：无补偿透镜：≥-30D～+30D
14、固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视	
15、显示屏：10.1寸旋转电容触摸控制屏，外接20寸液晶扩展显示器（可分屏显示）
 16：工作距离：16±2mm
17、传输方式：PC传输：USB,局域网，FTP，DICOM
18、图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比
★19、符合标准化代谢性疾病管理中心平台系统对接标准，符合MMC-Connection标准等相关慢病软件系统连接
[bookmark: _GoBack]配置清单
1、 全自动免散瞳眼底相机（主机）	1台
2、 眼底专业采集分析系统	1套
3、 专业医用电动升降平台	1套
4、 外接液晶显示屏及支架	1套
5、 加墨式高容量彩色打印机	1台
6、 无线键鼠	1套
7、 主机专用防尘罩	1个
8、 主机专用遮光罩	1个
9、 电源线	1条
10、 腮托纸	1包
11、 清洁套装	1套
12、 中文产品说明书	1套
