肌电诱发电位仪参数及配置要求
适用范围：专业用于内分泌科检测糖尿病病变，确定各种单发性周围神经病、多发性周围神经病、神经丛病、神经根病功能状态及可疑病变，对患者周围神经病变的感觉及运动功能、自主神经功能评估和诊察之外，还可以判定中枢神经病变，以及可判别神经传导病变为肌源性或神经源性病变，查看糖尿病患者心率变异反应。
一、系统技术规格要求： 
[bookmark: _GoBack] 1、系统电压灵敏度：0.01uv/D—30mv/D。保证仪器能够检获微弱电生理信号，须提供检测报告以核对参数；
 2、共模抑制比：≥125dB，保证肌电图信号的质量
3、扫描时程：1ms/D—10000ms/D，要求不超过±5%
 4、输入阻抗：≥5000兆欧，须提供检测报告以核对参数
5、频率为0.15Hz～20KHz范围上 
 6、输入短路噪声：≤0.35μVrms，直接决定了肌电图信号的质量。须提供检测报告以核对参数；
7.最大输出电压:≤350V
二、电刺激器：
1、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为100mA，误差要求控制在±5%之内。
2、刺激波宽范围：40µs～1ms 
3、刺激频率范围：0.1～110Hz 
三、质量体系认证和标准要求：
必须提供肌电图诱发电位仪通过检验依据YY9706.240-2021及GB9706.1-2020相关安全要求。
四、功能项目要求：  
1、感觉神经传导速度
2、运动神经传导速度
3、F波
4、H反射
5、重复电刺激
6、植物神经检测
 （1）、皮肤反应：评估自主神经系统的功能。
7、表面肌电图：分析肌肉释放电位功率，排除肌源性疾病原因神经传导变慢。
五、全自动智能化诊断传输：
1、具有全球独有的国人不同年龄阶段正常值分析模块，对正常值数据进行专业的编辑管理，具备强大的分析功能，通过云计算，可实时完成数据的统计，具备波形自动标注测量，数据自动计算和对比，报告自动分析输出，并输出相应的正常值分析报告。
2、工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。
3、软件内置产品检查参考值，根据不同受检者提供不同检查方案，并自动计算数值百分比
4、操作工作系统：人性化的诊断报告，可方便医生对病人的原始数据进行精确分析；一键恢复功能，能够有效的还原原始资料，防止数据丢失。在操作过程中具有图形和文字指导，便于初学者快速掌握诊查流程。
★5、符合标准化代谢性疾病管理中心平台系统对接标准，符合MMC-Connection标准等相关慢病软件系统连接。

配置清单
1、 便携式肌电图诱发电位仪软件 1套
2、 主机 1台
3、 电源适配器 1个
4、 电源线组件 1根
5、 使用技术说明书 1本
6、 软件使用操作手册 1本
7、 U盘 1个
8、 售后服务卡 1张
9、 资料袋 1个
10、 产品质量合格证 1张
11、 保修卡 1张
12、 装箱单 1张
13、 脑电（肌电）导联线 1根
14、 脑电（肌电）导联线 1根
15、 脑电（肌电）导联线 1根
16、 脑电（肌电）导联线 2根
17、 脑电（肌电）导联线 1根
18、 心电电极 2个
19、 神经和肌肉刺激器用体表电极 1袋
20、 毛毡 10个
21、 卷尺 2个
22、 理线器 2个
23、 软件操作指南 1个
24、 一体机 1台
25、 打印机 1台
26、 台车 1辆
