肌电诱发电位仪参数及配置要求

适用范围：专业用于内分泌科检测糖尿病病变，确定各种单发性周围神经病、多发性周围神经病、神经丛病、神经根病功能状态及可疑病变，对患者周围神经病变的感觉及运动功能、自主神经功能评估和诊察之外，还可以判定中枢神经病变，以及可判别神经传导病变为肌源性或神经源性病变，查看糖尿病患者心率变异反应。

一、系统技术规格要求：

1、系统电压灵敏度：0.01uv/D—30mv/D。保证仪器能够检获微弱电生理信号，须提供检测报告以核对参数；

2、共模抑制比：≥125dB，保证肌电图信号的质量

3、扫描时程：1ms/D—10000ms/D，要求不超过±5%

4、输入阻抗：≥5000兆欧，须提供检测报告以核对参数

5、频率为0.15Hz～20KHz范围上

6、输入短路噪声：≤0.35μVrms，直接决定了肌电图信号的质量。须提供检测报告以核对参数；

7.最大输出电压:≤350V

二、电刺激器：

1、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为100mA，误差要求控制在±5%之内。

2、刺激波宽范围：40µs～1ms

3、刺激频率范围：0.1～110Hz

三、质量体系认证和标准要求：

必须提供肌电图诱发电位仪通过检验依据YY9706.240-2021及GB9706.1-2020相关安全要求。

四、功能项目要求：

1、感觉神经传导速度

2、运动神经传导速度

3、F波

4、H反射

5、重复电刺激

6、植物神经检测

（1）、皮肤反应：评估自主神经系统的功能。

7、表面肌电图：分析肌肉释放电位功率，排除肌源性疾病原因神经传导变慢。

五、全自动智能化诊断传输：

1、具有全球独有的国人不同年龄阶段正常值分析模块，对正常值数据进行专业的编辑管理，具备强大的分析功能，通过云计算，可实时完成数据的统计，具备波形自动标注测量，数据自动计算和对比，报告自动分析输出，并输出相应的正常值分析报告。

2、工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。

3、软件内置产品检查参考值，根据不同受检者提供不同检查方案，并自动计算数值百分比

4、操作工作系统：人性化的诊断报告，可方便医生对病人的原始数据进行精确分析；一键恢复功能，能够有效的还原原始资料，防止数据丢失。在操作过程中具有图形和文字指导，便于初学者快速掌握诊查流程。

★5、符合标准化代谢性疾病管理中心平台系统对接标准，符合MMC-Connection标准等相关慢病软件系统连接。

配置清单

- 便携式肌电图诱发电位仪软件 1套

- 主机 1台

- 电源适配器 1个

- 电源线组件 1根

- 使用技术说明书 1本

- 软件使用操作手册 1本

- U盘 1个

- 售后服务卡 1张

- 资料袋 1个

- 产品质量合格证 1张

- 保修卡 1张

- 装箱单 1张

- 脑电（肌电）导联线 1根

- 脑电（肌电）导联线 1根

- 脑电（肌电）导联线 1根

- 脑电（肌电）导联线 2根

- 脑电（肌电）导联线 1根

- 心电电极 2个

- 神经和肌肉刺激器用体表电极 1袋

- 毛毡 10个

- 卷尺 2个

- 理线器 2个

- 软件操作指南 1个

- 一体机 1台

- 打印机 1台

- 台车 1辆