移动DR参数要求

- 机身灵巧行驶安全：建议机身灵巧，无论采用何种结构，建议高度<160cm，避免推动过程中立柱挡住视线，造成人员碰撞，同时应具备防撞保护功能。机身宽度≤65cm，单人使用，出入病房门流畅自如。

- 核心部件性能要求：高压发生器≥50kW，球管需满足热容量≥300kHU，满足床旁拍摄基本的拍摄条件。

- 平板探测器采用：

43cm*43cm的无线大尺寸平板，保证腹部图像以及大体型患者的床旁拍摄，对于体位无法调整的病人，保持一定的摆位宽容度。

采用像素尺寸≤100um的最新技术要求，图像更为清晰。

平板具备IP55以上的防护等级，在有血液、污物侵染需具备一定的防护能力。

平板可在设备使用过程中即时充电。

- 电力供应安全：采用安全可靠的储能方式，设备行进时需要具备电动助力，在电动助力下可以进行15°以内的爬坡，且具备低电量提醒及保护。

- 多种方式的曝光模式：延时曝光、手闸曝光、可视化曝光、遥控器曝光，避免在拍摄过程中对患者以外人员的辐射

- 实现最简操作流程：中文界面，简单直接，通过work list上传或快捷的手动登记，获取病人信息、一键拍摄、自动裁剪，连接网络新增的已完成图像自动批量上传，一键批量打印，减轻医生工作强度，提高工作效率。

- 对AI智能深层应用：通过无线手持终端，可视化应用能够观察到受检者的状况，保证拍摄过程中病人的安全，远程控制曝光，图像查看等延申功能。

- 机身消毒：设备尽可能避免外露线束，机身表面可使用消毒液体进行擦拭、喷洒，符合ICU的卫生消毒标准。

- 保修能力：设备提供≥3年的全保服务，厂家具备本土维修中心，设备具备远程维修、升级模块，出现故障能够立即响应，快速维修。