**电子喉镜参数**

▲1、显示屏：尺寸≥3.5"，图像空间分辨率≥6.35lp/mm;

▲2、摄像头：分辨率≥1600\*1200，视角≥60°

▲3、电池：锂离子电池，容量≥3400mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min；

4、电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A；

5、工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa；

6、 工作距离：30-90mm；

7、光源：色温≥2300K；照度≥400lx；

8、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥140°，左右旋转角度范围≥180°；

 9、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

10、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

11、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

12、手柄：舒适、便携；

▲13、镜片为316医用不锈钢材质；

▲14、镜片通过IPX8防水等级测试；

15、存储：内置≥8G存储记忆卡，最大可扩展至32G；

16、产品通过FDA认证和CE认证，

17、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真

18、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯

19、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电

20、配置要求：

1、喉镜主机 1台

2、重复性喉镜片 3个

3、充电器 1个

4、数据线 1条

5、包装箱 1个

6、说明书 1份

7、保修卡 1份

8、合格证 1份