一代测序仪参数要求

- 基于Sanger测序原理和毛细管电泳技术，可用于生殖遗传相关的染色体和基因检测、肿瘤个性化用药基因检测、血液病基因检测与HLA分型、病原微生物精确分型、疾病易感基因筛查、健康能力和个性特质基因检测等。

2、全开放式检测平台，可兼容国外和国内主流厂商试剂盒和耗材。

- 3、需含仪器主机、装机试剂盒、数据采集软件、数据分析软件和配套控制系统等。

- 4、至少实现四色荧光实时检测，可同时检测不少于8个样品，平均每组运行时间不超过40min，每天平均可以处理至少190个样品。

5、

6、支持测序功能与片段分析功能，重复性好，检测DNA样本可获得完整、清晰的分型图谱。

7、全自动进样，兼容96孔板和8联排管；自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预。

8、激光光源：单波长固态长寿命激光器，采用标准电源供电，激光功率稳定。

检测器：采用半导体制冷低噪声CCD系统检测全波长光谱。

数据采集软件：样品编表智能化，支持已运行样品表自动重命名后运行；

仪器状态监控：样品盘检测状态清晰可辨，实时显示在检、已检、待检测运行组；仪器激光、恒温箱、高压电源、CCD相机温度、环境温度等实时监控；支持空间校正。至少支持四色光谱校正，校正参数检验标准可调。

9、数据分析软件：包括测序分析软件和片段分析软件，版本可更新。支持国产DNA检测试剂和国外检测试剂，具备自动和手工分析功能。

10、数据采集软件和数据分析软件适配配套系统，包含标准配件及相关验证配件。

11、质保要求：质保期不少于3年。续保及维修需要明确。