生物分析仪技术参数

1、可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，蛋白检测等；适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，DNA质控可提供DNA完整性指数DQN值；
2、采用LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；自动化程度高，尽量减少人工操作； 
3、上样形式：一次性可分析1-16个样品 ，可单次处理单个样本。
4、电泳时间不超过2分钟/样本； 
5、检测片段范围：15bp-≥150kb（需提检测≥150kpDNA片段电泳实验结果进行佐证）；
6、灵敏度：无需对样品进行纯化DNA样品的检测灵敏度可达1pg/ul；
7、样品上样量消耗小，小于0.1 ul；
8、分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达1bp的分辨率;（需提供1bp分辨率佐证结果图）
9、软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；
10、系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触；
11、软件终身免费升级，需提供正版软件与仪器连接及离线软件应用分析；
12、可以进行蛋白电泳分析，分离范围5-250 kda，流程步骤简单，只需要1-6分钟即可出结果，没有污染及有毒物质产生。
13、仪控制软件可升级具有用户管理、文件保护和溯源追溯功能，满足FDA 21 CFR Part 11的要求，需提供FDA 21 CFR Part 11证书证明文件
14、签订合同之前需验证所有技术参数，提供仪器测试性能验证，提供视频、文件等经过厂家盖章认证的证明资料。