- 检测原理：基于高效液相色谱法（HPLC 法）。

- 可检测标本类型：可对来源于人体的全血样本和溶血样本中的被分析物进行定量检测

- 检测项目：包括 HbA1c 和 HbF 项目。可以对 HbS、HbC、HbE 和 HbD 等血红蛋白变异体进行分离和检测。

- 检测速度：连续测试>60测试 / 小时，能有效提高大批量检测的效率，降低检测成本。

- 检测性能：日间不精密度 CV<2%。

- 操作性能：支持原始管上样，样本 ID 自动读取，可全自动连续进样。

- 数据处理：要求大容量数据存储，具备查询、备份及导出功能。

- 要求仪器内置热敏打印机，操作系统具有简体中文菜单。

要求仪器标配内置条形码扫描仪，可扫描条形码和二维码，可连接LIS系统。