静脉输液泵参数

1、参数设置功能:注射总量设置范围涵盖0.1~9000ml或更广，以0.01ml递增:速率范围涵盖0.01~1800ml/h或更广，以0.01ml/h递增:快推功能速率范围涵盖1~1800ml/h 或更广可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟~24小时可调。

2、全自动推杆，自动定位识别注射器位置，推头自动感应及定位注射器，避免快推、缓推的风险。

3、注射器固定夹具有注射器活塞阀制动器，制动器可自动卡住注射器推杆，以防止针筒液体自流。

4、具有自动计算功能:输入不同速率，输液体积，时间的组合。

5、精确度:输液精度≤士2%。

6、自动识别注射器:自动识别符合标准的 2m1、3m1、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml标准注射器。

7、单泵无需连接系统即可实现公斤体重输液模式、加速和减速模式、编程模式间歇模式、剂量随时间变化模式。

8、具有故障报警、阻塞报警、工作报警、预报警等，预报警时间3-240分钟可调。

▲9、具备输液过程中输液通路中的压力突然上升/下降检测功能，能迅速识别并报警。

10、具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。

11、系统扩展:可连接上述输液工作站组成输液治疗中央监护管理系统。

12、每台注射泵的重量<1.4kg，注射泵主机之间不需要任何的辅助工具或附件即可叠加成一体，方便转运使用。可固定在输液杆上，且可手动取用。13、符合公路车辆原则 95154/EG的抗颠簸及干扰度,适合在急救运输时使用14、维保到位，提供定时检测服务