高压灭菌器参数

1、厂家须具有特种设备制造资质和安装资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证（不允许借用第三方资质）。

2、设备容量:≥85L,采用立式结构,底部带脚轮；腔体直径≥40CM。

3、灭菌腔材料:采用SUS304不锈钢。

4、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）。

5、时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。

6、温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃ ，设计压力≥0.42Mpa，安全阀起跳压力≥0.31Mpa

7、缺水保护装置：配备多种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。

8、记忆存储系统:可记忆存储多条灭菌程序，并可快速调用。

9、排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的多级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。

10、具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据。

11、具有包含：固体模式、液体保温模式、液体模式、封装器械模式、布包模式、橡胶模式、快速模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式在内等多种灭菌模式。

12、安全装置：具备闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水三重保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护等安全装置。

13、附件配置:须含不锈钢提篮2个。