B超机参数要求

# 设备用途说明：

## 主要用于麻醉神经阻滞、术中监测的超声下可视化引导研究和临床实践；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求

# 主要技术规格及系统概述：

## 高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

### ▲彩色监视器：≥21英寸高分辨率彩色LED显示器

### ▲触摸屏：≥21英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

### ▲显示器支持上下俯仰、左右旋转，方便调整到最佳观看角度

### 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥240分钟；能显示电量的续航时间，方便电量预警。

### 一体化的台车，带储物盒功能

### 台车支持电动升降，行程≥18cm

### ▲台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

### 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥57344

### 数字化高分辨率二维灰阶成像

### 谐波成像技术

### 彩色多普勒

### 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

### M模式

### 脉冲波多普勒，连续波多普勒

### 实时血流三同步

### 血流的自动频谱包络分析测量

### 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收

### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率，标配。

### 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

### 全场聚焦技术，无需调整焦点和聚焦区域，简化临床操作

### ▲智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节。

### ▲智能穿刺增强技术，凸阵探头下穿刺针有两种或以上颜色显示。

### ▲智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管等。

### 穿刺针中位线：便于穿刺使用，探头有中位线，中位线可以预测进针深度

### ▲可选配磁导航技术，探头内置磁感应器，利用磁场来定位三维空间

### ▲支持激光定位平面内和平面外，人体上投射参考线。

### 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

### 极简模式: 主机上可全屏显示图像，简化显示，方便操作。

### 麻醉科专用的成像条件：比如臂丛神经、坐骨神经、股神经、CVC等。

### ▲教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。

## 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

### 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）

### 产科测量，具有产科应用软件

### 多普勒血流测量与分析

### 全自动血流多普勒包络分析

## 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

### 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

### 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

## 输入/输出信号及参考信号：

### 输入：网络

### 输出：HDMI， USB

## 图像管理与记录装置：

### 大容量硬盘≥240G

### 图像可存储为PC兼容格式

### USB接口支持打印和数据输出

## 云端互联功能

### ▲支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能

### ▲超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声设备上可显示4G网络模块。

### 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等

### 支持远程售后，云服务。

# 技术参数及要求：

## 系统通用功能：

### 主机探头接口：≥3个，非扩展接口。

### 安全性能：符合国家标准

## 探头规格：

### ▲频率：可选配探头群频率范围1.0-22.0MHz

### 可选配探头最高频率≥22MHz

### 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

### 线阵探头有效阵元≥192，可选配线阵探头最大阵元≥256

### ▲探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻

### 支持小尺寸的L型探头，方便末梢神经穿刺和桡动脉穿刺

## 二维图像主要参数：

### 常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）

### 凸阵探头频率1.0-6.0MHz

### 相控阵探头频率1.0-5.0MHz

### 线阵探头频率4-15MHz

### 接收方式：可视可调动态范围≥180

### 二维灰阶≥256

### 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

### 支持全域整场聚焦技术

### 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅；

### 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

### 增益调节：TGC分段≥3

### 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

### 扫描深度≥30cm

## 频谱多普勒成像技术参数：

### 支持方式：PWD、CWD、HPRF

### 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s

### 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

### 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

### 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

### 零位移动：≥8级

### 取样容积及位置范围：0.5–30mm；分级可调；

## 彩色多普勒

### 显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

### 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°

### 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

### 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

## 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。