**一维水箱参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 一维水箱一套：含有一维机械运动轴和数字深度显示，分辨率≤0.1mm |
| **1.1** | 箱体形状：立方体结构 |
| ▲**1.2** | 箱体外部尺寸：≥320 x 370 x 320 mm |
|  | 包含三个调节脚、水龙头 |
| **1.3** | 箱体壁厚：≥10mm |
| **1.4** | 水容积：≥16L |
| **1.5** | 空箱重量：≤8kg |
| ▲**1.6** | 测量范围：0-254 mm |
| **1.7** | 测量模式：点位深度测量 |
| ▲**1.8** | 最小步进距离：≤0.1mm |
| ▲**1.9** | 重复性：≤0.1mm |
| ▲**1.10** | 驱动机构：全不锈钢滚珠丝杆驱动 |
| **1.11** | 驱动模式：电手动驱动 |
| **2** | 配套电离室夹具 |
| **2.1** | 0.6CC电离室夹具 ≥1套，用于一维电动水箱中固定0.6CC型电离室。 |
| **2.2** | 尖点电离室夹具≥1套，用于一维电动水箱中固定各尖点电离室。 |
| **整套设备维保3年** | |