**自动抽滤机参数**

1. 适用工作湿度:≤95% 适用工作温度:5~40℃。
2. 抽滤环境:使用配套带有污染防护盖(含有空气过滤膜)的抽滤杯时，可在一般环境下抽滤，若无污染防护盖则要至少在十万级洁净环境下抽滤。
3. 抽滤流量:≥1000mL/min(无滤膜阻挡的情况下)。
4. 抽滤速度:通常30秒内完成(100mL自来水测试)。
5. 抽滤噪声:≤55dB(约30cm处测试)。
6. 设备输入电压:220V电源通过适配器输入设备电压为≤26V。
7. 真空泵:真空负压<55Kpa，额定电压≤DC24V,功率≤6Wx2。
8. 控制主板及传感器:额定电压≤DC26V。
9. 传感器:额定电压 ≤DC5V。