层流床参数

1、洁净等级：相对100级（提供检测报告）

2、▲结构方式：电动病床与净化系统结构为一体，水平送风，由床尾吸入空气经过过滤系统净化由头部吹出，干净空气给患者提供洁净的空间。

3、▲风等级：三级。

4、▲风速；0.1—0.3米每秒。

5、▲风量；600-1200立方每小时。

6、▲噪音:45-55dB。

7、▲湿度范围:0-100%RH。

8、▲电器规格:AC 220V ≤300w。

9、病床规格：2110*900*520-1860（长*宽*高）±5%，（提供电动病床注册证，可根据要求定做）。

10、▲床体头板电动摇控按钮调节角度：0-90度（病人可自行调节舒适角度）。

11、床体配安全防护收收缩式护栏，护栏可折叠伸缩，提高安全性。

12、配万向静音脚轮，不积尘，稳定性好，灵活性高，操控自如，移动放置都很方便。

13、▲微电脑显示数控开关，风速为三档控制。手持摇控器操作，操作非常方便。

14、▲净化单元采用百级高效无隔板高效空气过滤器，过滤效率大于99.999%。过滤性能稳定，抗老化、经久耐用，同时体积小，重量轻，或控智。

15、▲采用高效率、低噪音风机，风机风量大、功耗耗小、噪音低、热量少、使用寿命在十万小时以上。

16、在床尾档板上设有吸风单元，同时软帘采用半封闭式设计，可使隔离区域内完全达到水平恒压，同时也完全抵挡了尾部空气的进入。

17、头部空气出风板为整体设计。床体支架可拆除，单独放置。床底设有专用固定装置。

18、▲床体顶部为透光性好的PVC板，同时设有专用照明系统，同时配有紫外线消毒灯。

19、初效过滤装置采用抽插式设计，只要用力拉拔把手拔出即可，清洗和更换十分方便。