参数要求

1.适应症：可用于开角型和闭角型，原发性和继发性青光眼。

1.1.可用于不同进展程度的青光眼患者。当药物无法控制眼压时，无论有/无青光眼手术史，均可适用。

1.2.对难治性青光眼，可明显缓解疼痛，改善眼表症状。

1.3.可进行重复治疗，并且重复治疗不会增加并发症风险。

1.4.治疗可应用于手术室，也可在门诊治疗室进行，术式无切口。

2.控制台操作方式包括但不限于：控制台触摸屏及按钮方式。

2.1.连接器，用于连接耗材治疗探头和定位环的负压吸附系统（含抽吸管）。

2.2.具有配套挂架。

2.3.嵌入式热敏打印机和打印纸。

2.4.双功能踏板触发治疗踏板功能和抽吸踏板功能。

3.能量源

▲3.1.能量源：超声能量输出可调。

▲3.2.能量可聚焦在睫状体上；专利设计的6个扇形探头，将超声波精准聚焦于睫状突上，通过热效应作用睫状上皮细胞，减少房水产生，从而达到降低眼压目的。

▲3.3.能够设置不同参数和控制治疗程序，使探头在医生设置的参数下工作，选择6/8/10 扇区，个体化治疗剂量。

3.4.能量对其他眼部组织无伤害。

▲3.5.治疗时间的准确性，治疗时间的误差应≤0.2s。

3.6.工作负压偏差≤±5%。

4.超声治疗探头

4.1.超声工作频率：19.5～22.5MHz。

4.2.输出声功率：2.6±0.8W。

4.3.焦域相关参数

(1)换能器焦平面距离：换能器到焦平面的距离：10.1±0.4mm。

a.焦域深度(DX6)：0.20±0.05mm。

b.焦域宽度(DY6)：3.1±0.5mm。

c.焦域长度(L6)：3.2±1.2mm。

(2)焦域最大声强(Ispta)：153±36W/C㎡。

4.4.治疗头侧壁超声辐射要求：手持式治疗头侧壁手持部位上超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于100mW/cm²。