参数要求

一、全自动内镜清洗消毒机

- 1、适用于各个品牌、各个种类的软式内镜的高效快速清洗消毒，设有五种程序模式，可快速操作选择，所有程序模式各个步骤时间均可调。

2、液晶显示屏与按键控制面板独立分开，界面显示清晰，操作简易方便。

▲3、标准模式五步最快12min完成清洗消毒：冲洗1min、酶洗2min、次洗1min、消毒5min、末洗3min。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证，各个步骤时间不一致则视为不符合）

▲4、非接触式感应开、关机盖及启动、暂停程序运行，避免手动接触导致二次污染。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）

▲5、内凸面透明机盖，清洗槽水位可充满清洗槽，与机盖形成的密封腔，并将机盖的内壁完全浸泡，可对机盖内壁进行清洗消毒，从而避免了因机盖死角细菌的滋生而对内镜产生的二次污染。（内壁完全浸泡提供产品注册技术要求或专利文件佐证）

- 6、单槽单次可同时洗消两条内镜，清洗槽空载容量＜15L，节省消毒液使用成本。（单槽单次可同时洗消两条内镜应提供产品说明书佐证，清洗槽空载容量应提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）

7、具备流动水冲洗功能：在每一个清洗步骤完成时自动开启有流动水冲洗功能，对内、外循环管道系统及清洗槽进行流动水冲洗，避免管道及清洗槽中残留的液体对下一步骤清洗消毒效果的影响，终末漂洗更干净彻底、无残留。

8、机器内循环管道系统具备吹干功能：在每一个洗消步骤完成后自动开启内循环管道系统吹干功能，可快速减少内循环管道内液体残留量，避免管道中残留的液体对下一步骤清洗消毒效果的影响，且可减少消毒液稀释，使消毒液可循环使用次数更高，节省消毒液使用成本。（提供产品注册技术要求或专利文件佐证）

▲9、戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸消毒液残留量≤0.004％。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

10、具备内镜管道畅通测试功能：内镜与全自动内镜清洗消毒机内液体接触前和处理过程结束时可分别进行管道畅通测试。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）

11、当内镜管道畅通测试检测到内镜管道堵塞时，消毒机会提供声和光的报警信号，并自动中断程序运行。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

12、消毒机清洗槽（内镜装载空间）具备运行全过程温度实时监测功能，可监测温度范围为0℃～99℃。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

13、消毒机各步骤流程操作温度应≤40℃，超出45℃时设有声、光警示，避免因温度过高而影响清洗消毒效果或损伤内镜。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

14、具备消毒液储存箱温度调节功能，可设置消毒液温度范围为20℃～40℃，当温度低于设定值时，可自动加热至设定值。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料，温度范围不一致则视为不符合）

- 15、内镜内腔干燥功能，干燥测试应可达到皱纸上达到无黑点。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证干燥测试效果）

16、具备自动检测功能，当出现异常时将发出警报并提示异常原因：内镜泄漏报警；内镜管道堵塞报警；内镜内灌流连接口未连接或脱落报警；水压太低报警；温度过高报警；酶液、消毒液不足报警等。

17、具备消毒液取样装置，一键自动取样，可随时取样以便检测消毒液浓度。（提供产品实物图片佐证）

18、单槽单次可同时洗消两条内镜，应具备有两个独立的测漏连接口、两个独立的快接灌流连接口，保证内镜清洗消毒效果，更节约洗消时间及消毒液使用成本。（提供产品实物图片佐证）

▲19、由于场地限制，消毒机外形的宽度（左右尺寸）应小于500mm。

20、消毒机嵌入式软件具备计算机软件著作权登记证书。

二、内镜预处理槽

1、初洗槽

1.1、初洗槽由一个内镜专业洗消槽组成，槽体采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。

1.2、台面采用内倾斜式防泛水设计，避免流水污染柜门或室内地面。

1.3、台面离地高度≥880mm，台面前端采用大弧形设计，支撑位合理舒适，符合人体工程学设计。

1.4、单方槽外尺寸≤长600mm×宽660mm。

2、干燥台

2.1、干燥台采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。

2.2、长度尺寸≤1700mm，宽度≤660 mm。

2.3、干燥台配置空气过滤减压装置，压力显示装置，显示精度为≤0.02MPa，空气过滤器能过滤直径≥0.2μm的微粒。

3、功能背板及柜体

3.1、背板采用进口ABS材料分段吸塑成型。背板表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。

3.2、支架选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，使用寿命长，耐潮湿，不变形。

3.3、柜体采用分段式柜体，且配有脚轮，柜体底部离地高度≥50mm，方便卫生清理与搬迁，同时也保证操作人员操作过程中的舒适度。

3.4、柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱。

3.5、柜体底板采用PVC材质，避免出现膨胀或生锈的情况。

4、微电脑控制器

4.1、采用单片机微电脑控制，采用LED液晶显示屏，显示清晰直观。

4.2、触摸式按键，多种功能控制由菜单支持选用和调整，操作简易、方便。

4.3、各个程序运行时间均可调，程序运行时具有倒计时显示，运行结束有声讯提示信号。

5、多功能灌流器/水气灌注器

5.1、用于清洁内镜内管道残留的污物、水、酶液、消毒液等，以达到清洁内镜内管道的目的。

5.2、通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。

5.3、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的不锈钢快速快接，具有锁紧装置，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。

5.4、内置灌流管采用优质PTFE材料，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。

6、高压气泵

6.1、工作方式：采用静音气泵，噪音＜58db。

6.2、电压：AC220V、50Hz，功率：≤600W。

6.3、排气量：118L/min，最大压力：0.8Mpa。

6.4、压力稳定，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。

6.5、采用优质气动部件及PU供气管路，承压强，使用寿命长。

7、高压水气枪

7.1、采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。

7.2、可配不同口径喷嘴，适用于不同类型内镜管道。

7.3、设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。

8、水处理器：采用5μm滤芯过滤，滤芯定期更换保障内镜清洗用水的质量。

9、供排水管路

9.1、供水管路采用优质PVC/PP-R冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快、使用寿命长。

9.2、水龙头选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的过滤件。

9.3、排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，工艺精致，使用寿命长。

10、供电系统

10.1、所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。

- 10.2、开关和插座都设有防水保护装置。