**技术参数**

1. 眼压测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）
2. 平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调
3. ▲操控方式：无需操纵杆，点击触摸屏中瞳孔进行测量；自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动切换左右眼
4. 检查者方位：与被检查者的角度范围为0≤角度≤360度（任意位置）
5. ▲触摸屏旋转功能：触摸控制屏可360度旋转
6. ▲眼内压补偿调整：内置计算公式可计算基于不同的中央角膜厚度为测量出的眼内压提供相应的补偿值
7. 打印机切纸方式：自动切纸
8. ▲显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，
9. ▲控制面板：彩色触摸屏，所有操作都可以在触摸控制面板上完成
10. ▲人体工程学设计：5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感