-40医用低温保存箱（约500L）参数

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

▲3、有效容积（L）：≥500。

▲4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤842*989*1999。内部尺寸（宽*深*高mm）：≤662*600*1345。内部结构：三隔板，四内门。

5、净重/毛重（KG）：≤250/295。

6、压缩机、风机：节能高效、静音。

7、大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm,散热面积大。

8、标配测试孔：≥1个

9、保温层厚度：≥140mm。自主知识产权的制冷回路技术，高效稳定。制冷剂：无氟环保制冷剂。保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

10、双层发泡保温门，外门气囊式门封条，多专利外门系统保温设计，有效阻止冷量流失。

11、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-40℃范围内任意设定，显示精度≤0.1℃。

▲12、声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电压异常、电池电量低、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等多重保障，全面保障样本安全。

13、箱体采用优质喷涂钢板材料，防腐磷化喷涂，防腐性能好。

14、内胆采用304不锈钢材料，耐低温抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

15、配备打印机，可持续记录≥168小时温度数据。

16、过滤网可拆卸，清洗方便。

17、内嵌式门封条防尘且方便清洗。

18、旋转助力把手，开启轻便。

19、可调节层架式结构，便于物品存放。

▲20、内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。

21、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。