除颤监护仪参数要求

1、适用范围及必备功能要求：

1.1、适用于小儿和成人患者进行手动除颤、半自动体外除颤、同步心脏复律、体外起搏治疗。

1.2、可以对患者进行心电监护，呼吸监护，血氧监测和血压测量。

1.3、具有胸外按压反馈功能，并提供按压频率和按压深度反馈。

2、除颤功能：

2.1、中文语音提示、中文字符显示、中文仪器操作面板以及中文输入等方式，方便医护人员使用。

2.2、机器可预设开机除颤档为手动或自动模式，自动体外除颤模式可随时切换为手动除颤。

2.3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。

▲2.4、采用低能量双相方波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳。

2.5、最高能量：≤200焦耳。

2.6、最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。

2.7、最高能量充电时间: ≦7秒（充满电的新电池）

▲2.8、病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生，放电总时间：≤12毫秒

2.9、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥300欧姆，病人阻抗测量最小值：≤15欧姆

3、体外无创起搏：

3.1、起搏类型：VVI 型按需或异步起搏（固定频率）

3.2、脉冲类型：直线，恒流

▲3.3、脉冲宽度：≥40毫秒

3.4、起搏电流最大值：≤140mA，起搏电流最小值：≤8mA

3.5、起搏频率：≥30到180次/分

▲3.6、选配起搏功能后具备起搏暂停功能（起搏模式下具有4:1功能，即按照设置的起搏率的1/4发送起搏电刺激，在3/4的未发送起搏电流的期间观察患者真实心率），起搏率及起搏电流步进⩽2ppm/mA

4、内置心肺复苏质量监护及反馈功能：

4.1、按压深度测量最小值：≤1.9厘米

4.2、按压深度测量最大值：≥7.6厘米

▲4.3、具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定。

4.4、按压频率测量最小值：≤50次/分钟

4.5、按压频率测量最大值：≥150次/分钟

5、心电监护：

5.1、心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护

5.2、符合心肺复苏质量控制新标准，开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图。

▲5.3、心电幅度：多档位(≥5档)及自动

5.4、心率测量范围：≥20到300次/分，有心率报警功能

5.5、除颤后心电监护设备电极极化的恢复时间＜5s

5.6、 阻抗呼吸描记（RESP），显示呼吸频率数值、阻抗波形等信息，呼吸频率范围：≥2-150bpm和无呼吸

5.7、呼吸扫描速度：6.25、12.5、25 mm/s

6、血氧饱和度（SpO2）

6.1、血氧饱和度范围：≥0％–100％，分辨率为≤ 1％

6.2、血氧脉率范围：≥25–240 bpm，分辨率为≤ 1 bpm

7、无创血压（NIBP）

7.1、技术：无创示波法

7.2、血压测量范围：

收缩压：≥20–265 mmHg，舒张压：≥10–220 mmHg平均压：≥13–235 mmHg

7.3、NIBP 精度：已经使用临床测试方法验证了 NIBP 精度，符合 EN ISO 81060-2 要求。

7.4、测量间隔：自动每隔 2.5、5、10、15、20、30、45、60、90 和 120 分钟以及手动快速启动NIBP的开始/停止按钮

8、呼末二氧化碳（EtCO2）

8.1、范围：≥0至150 mmHg

8.2、EtCO2 精度：0-40 mmHg， ≤±2 mmHg ； 41-70 mmHg，≤±5% ； 71-100mmHg， ≤±8% ；101-150 mmHg，≤±10% ；主流和旁流模块。

8.3、CO2采样率：≥100Hz;主流和旁流模块

8.4、流量：旁流模块为≥50 ml/min -7.5+15 ml/min

8.5、预热时间：主流模块≤2分钟，旁流模块≤30秒(25℃)

8.6、上升时间（10% 至90%）：主流模块<250ms，旁流模块<490ms

8.7、总系统响应时间：主流模块<500ms，旁流模块<3.3秒

9、显示及打印功能：

9.1、显示器种类：彩色LCD，显示器尺寸：≥ 7英寸

9.2、显示波形：≥4道波形图

▲9.3、内置打印机，可打印心电波形及参数，至少包括：时间、日期、心电导联、心电增益、心电频率响应、心率、除颤和起搏参数以及治疗总结事件。

10、电源及电池：

10.1、交流电源：220V/50Hz

10.2、电池：可充电式锂电池，充电时间：≤5小时

10.3、工作时间：心电监护时间≥4小时或最高除颤能量充放电≥100次或至少3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时 ECG监护

10.4、电池低电量情况下，可≥10次最高能量放电

11、数据保存、趋势和事件记录：

11.1、所有数据均被储存并可在趋势界面浏览，趋势浏览间隔时间≥5种选择

11.2、连续记录/存储重要急救事件信息，可存储>100个急救病例，≥2 GB数据

11.3、按时间顺序存储和打印概要信息，可以存储超过1000个除颤或记录触发事件

11.4、具有快照功能，记录事件发生前6秒，事件后12秒的生理参数波形和患者数据

11.5、可通过 USB 或 Wi-Fi 传输数据

▲11.6、免费提供心肺复苏质量分析报告软件，并免费升级软件

12、安全性能：

12.1、工作温度：≥0℃至50℃，储存温度：≥-30℃至70℃

12.2、工作湿度：相对湿度至少5% 至95%（非冷凝）。

12.3、防尘防水指标：≥IP44

12.4、救护车防震测标准：EN 1789 ，0.75米坠落试验

12.5、重量：≤6.5千克（含电池和打印纸）

▲12.6、主机尺寸：≤ 27厘米×24厘米×23厘米

13、（单套）配置清单：

13.1、体外除颤监护仪主机								  	1 台

13.2、3导心电导联线	                    				1 套

13.3、多功能电缆                                     1 根

13.4、充电电池     										1 块

13.5、交流电源线											1 条

13.6、无创血压套件                                   1 套

13.7、血氧饱和度探头                                 1 套

13.8、呼末二氧化碳监测套件                           1 套

13.9、操作说明书	  										1 套

13.10、打印纸	     										5 本

13.11、除颤手柄       									1 对

13.12、除颤电极片	   										1 对

13.13、医用导电膏	   										1 支

13.14、便携包	       									1 个