- 全自动温湿度监测系统参数

- 设备包含：无线温湿度采集节点（传感器）和智能采集与传输网关，并配备温湿度系统，具备远程监控、在线储存、监测实时数据的功能。

- 无线温湿度采集节点要求：

2.1具备良好的传输距离和较强的数据穿透性，保障数据的完整性和稳定性。

- 2.2测量精度：温度±0.5℃以内，湿度±5%RH以内，首年供货需提供CNAS结构出具的设备温湿度校准证书。

2.3每个节点的参数可以单独设定，包括温湿度上下限阈值、采集频率、超温频率等。

- 2.4温湿度传感器温度可测量范围：温度 -40～60℃；湿度0%RH~100%RH。

2.5可配置深低温探头，测量范围：温度 -40～-200℃；

- 智能采集与传输网关要求：

3.1设备上可显示全部节点的名称、标识SN、采集时间、温度、湿度等信息，可查看监测点的详细信息、历史曲线图、数据采集列表等信息。

3.2支持联网通讯，具备数据存储功能，所有节点数据存储可查。在网络中断后，可自行存储监测节点的实时数据，并在网络恢复时自动上传保证数据的连续性。

- 温湿度系统功能要求：

4.1可根据实验室设备的布局要求进行设置采集参数和数据存储；所有数据存储在服务器不少于3年。

4.2具备在线监测温湿度节点所有数据和网关的状态数据的功能。

4.3可按日、周、月查询监测点的温湿度数据，并导出excel、pdf等报告。导出的温度报告包括详细列表、曲线图、超温次数等信息。

4.4具备报警功能（包含但不限于）：温湿度超标报警、低电量报警等，支持短信报警、微信报警、语音报警、声光报警等多种形式。

4.5 系统可存储3年以上数据，并提供数据备份软件进行本地化备份。

4.6具有可在移动APP、小程序或网页登录查询监测点的温湿度实时数据、曲线、报警信息的功能。