输液泵参数

1.适用科室：适用于ICU、CCU、急诊科、介入科等不同科室；

2.泵工作系统：指状蠕动式；

3.输液速度：输液速度范围：l.0～1000ml/h（增量0.1ml/h）；

4.输液量设置范围：1.0ml～9999ml；

5.输液量累计显示范围：0～9999ml；

6.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h；

7.适用输液管：各种国家标准输液管；

8.点滴感应器使用范围：

空瓶报警： 1.0ml/h～1000ml/h

滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）、1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）；

9.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽；

▲10.大开门方式装卡输液器，方便临床医护人员使用；

▲11.液晶屏显示，屏幕不少于128mm×64mm，全中文菜单；输液泵运行后，大字幕显示输液模式、输液累计量；

▲12.三种输液模式：流速—总量式、时间—总量式、滴速—总量式；可自动换算；

▲13.在设备中直接查看输液历史记录、报警记录，存储数量不小于2000条；

▲14.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

▲15.低温报警系统：环境温度过低时，管路弹性降低，影响用药精确度，低温报警能在第一时间提醒医护人员，降低静脉输液风险；

▲16.声、光报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

▲17.有低速高速精度补偿菜单；

▲18.操作界面为数字字母键；

▲19.输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移；

20.输液精度：lml/h～1000ml/h：±5%；

21.软件可以设定储存十种以上普通输液器参数，双CPU监控功能；

22.输液累计有量和时间的累计；

23.抢救病人中改变输液速度无须停机，为临床赢得时间；

24.清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数；

25.配有红外点滴感应器；

26.输液速度从微量1.0ml/h至高速1000ml/h任意设定；

27.静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液；

28.内部电池：内置2000mAh/12V镍氢（Ni-H）电池，完全充电≥30小时后：输液速度为25ml/h,内置电池工作时间≥3h ；电池欠压报警时至电池耗尽报警时时间≥30Min、电池耗尽报警时间≥3Min；