医用体温管理系统参数

一、 总体要求

设备应集降温、升温、体温维持功能于一体，能精确控制患者核心体温，适用于ICU、神经外科、急诊科等科室，为需要脑保护及精准体温管理的危重患者提供治疗。

二、 技术参数要求

1. 主机与控制系统

· 核心功能：

· 亚低温治疗： 快速诱导低温、维持目标低温、可控复温。

· 正常体温维持： 用于治疗或预防高热。

· 主动升温： 用于治疗意外低温等。

· 温度控制范围：

· 水温调节范围：4 °C - 40 °C。

· 患者体温设置范围：30 °C - 39 °C 可调，调节精度至少为 0.1°C。

· 控制模式：

· 自动模式（核心必备）： 连接患者体温探头后，设备根据设定的目标体温，自动调节水温和水流，实现精准的体温控制。

· 手动模式： 可手动设定固定的水温进行循环。

· 显示屏： 配备大尺寸、高分辨率彩色触摸屏，可实时、同屏显示：

· 设定目标体温 / 水温

· 患者实际核心体温曲线

· 当前水温、水位、流量

· 设备运行状态、实时报警信息

· 降温/升温速率： 设备应具备高效的制冷和加热系统，能够实现快速降温和安全复温。

2. 水循环与毯垫系统

· 循环系统： 内置高效压缩机和水循环泵，运行稳定，噪音低。

· 连接毯/垫： 必须使用原厂配套的一次性或可重复使用水循环毯（通常为毯垫一体式设计），确保热交换效率和无泄漏。

· 材质要求： 毯垫材质应柔软、防水、生物相容性好，适合长时间接触患者皮肤。

· 规格要求： 需提供多种规格，如成人全身毯、儿童毯、头部冰帽等，以适应不同临床场景。

· 自动排液与加水： 设备应具备（或可选配）自动加水、自动排液功能，大幅降低医护人员操作负担。

3. 安全与报警系统

设备必须具备完善的多重安全保护措施，包括但不限于：

· 体温探头异常报警： 脱落、损坏或测量失准。

· 水温超限报警： 出水温度超出安全范围。

· 水位报警： 水位过低或过高。

· 流量报警： 水路堵塞或循环不畅。

· 压缩机过热保护。

· 断电记忆功能： 恢复供电后自动按原设定参数运行。

4. 数据管理（可选但建议）

· 具备数据存储和回顾功能，可查询历史体温曲线和治疗参数。

· 可选配USB接口或网络接口，用于数据导出或连接医院信息系统。

三、 服务与培训要求

1. 保修期： 整机原厂保修期不少于3年，关键部件（如压缩机）保修期应更长。

2. 技术支持： 供应商在本地需有专业的工程师团队，能提供7x24小时应急响应服务。

3. 操作培训： 必须提供对科室医护人员的现场理论和操作培训，确保全员掌握设备使用、报警识别和简单故障排除。

4.耗材管理： 水循环毯是核心耗材，需了解其单价、使用寿命（如果是可重复使用的，需了解最多可使用多少次）以及消毒流程。