冰机参数 1通道数；双通道，便于收纳；具有升温、降温功能，全中文显示。 2制冷方式：采用24V直流变频微型压缩机控温技术。 3控温模式：手动降温，手动升温。 4目标水温设定范围： 4.1制冷设定范围：5.0℃～25.0℃，步进0.1℃；最低温度≥5° 4.2制热设定范围：32.0℃～39.0℃，步进0.1℃。最高温度≤39° 5目标体温设定范围： 5.1降温设定范围：32.0～38.5℃，步进0.1℃； 5.2升温设定范围：30.0～37.0℃，步进0.1℃。 6体温传感器监测范围：28℃～43℃，允差误差：±0.2℃。 7控温速率：在环境温度23°C条件下，空载、负载控温速率≥1.5℃/min； 8报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警、体温超限报警、缺水报警、循环液流速低报警、设备故障报警等。 9 ≥8寸彩色液晶触摸屏，操作简便，可显示工作模式及温度参数等。 10显示屏可实时显示患者治疗过程中的体温变化曲线。 11数据存储功能：设备可查阅和保存至少5000小时患者治疗数据。 12噪音：机器最大功率工作时≤60dB。 13具有控温帽，控温毯2种毯型，毯面采用TPU材质。 14毯面材料亲肤不致敏，具有生物相容性检测报告。 15具备水路快速插接装置，双重防漏水设计，插拔方便。 16具有全塑快旋密封加水装置。 17体积≤390×250×280mm，机器重量≤13kg。 18电源：220V±22V、50Hz±1Hz。 19输入功率：≤500W。

医用控温仪TTM103型配置清单

| 项 目 | 数 量 |
| --- | --- |
| 主机 | 一台 |
| 温度传感器 | 两条 |
| 控温帽 | 一个 |
| 控温毯 | 一个 |
| 电源线 | 一条 |
| 水路连接管 | 两组 |
| 使用说明书 | 一本 |
| 合格证 | 一张 |
| 保修卡 | 一张 |