肠内营养泵技术参数

- 喂养模式：连续模式、间歇模式；

- 泵送方式 ：盘式蠕动挤压；

- 喂养速度：1～1800ml/h；

- 喂养误差：≤±5%；

- 连续模式设置：预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59；

- 间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次；

- 排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调；

- KTO设置：时间1min～24h，速度1～30ml/h；

- 反抽设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调；

- 冲洗设置：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调；

- 快进设置：有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调：

- 加温设置：32～50℃或90～122℉；

- 温度控制精度：≤±2℃；

- 营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度最大为500ml/h；

- 日期时间设置：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时；

- 遗忘操作设置： 1～5min可调；

- 待机时间设置： 10min～24h可调；

- 夜间模式设置：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间；

- 历史记录查询：具有历史记录查询功能；

- 病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室；

- 营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌。

- 运行灯光设置：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选；

- 锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调；

- 音量设置：10档可调；

- 网络设置：有网络设置功能，通过WIFI可连接到输注监护管理软件；

- 外部接口：1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口；

- 重启按键：具有一个重启按键；

- 报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成；

- 显示屏：4.0英寸触摸屏，按键与触摸屏组合操作,有实体停止按键（非触摸停止）；

- 屏幕亮度设置：10档可调；

- 装管方式：正面安排营养管，方便使用与巡回观察；

- 滴速检测：采用红外线传感器监测速度；

- 交流电源：100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA；

- 内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h；

- 工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa；

- 贮运环境：温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa；

- 安全类别：I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备；

- 其他功能：工程模式有密码保护功能、有运行过程修改参数的功能、中英文切换；