**肠内营养泵技术参数**

1. **喂养模式：**连续模式、间歇模式；
2. **泵送方式** ：盘式蠕动挤压；
3. **喂养速度：**1～1800ml/h；
4. **喂养误差：**≤±5%；
5. **连续模式设置：**预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59；
6. **间歇模式设置：**时间范围1min～24h、次数范围1～100次；
7. **排气设置**：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调；
8. **KTO设置**：时间1min～24h，速度1～30ml/h；
9. **反抽设置**：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调；
10. **冲洗设置**：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调；
11. **快进设置：**有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调：
12. **加温设置：**32～50℃或90～122℉；
13. **温度控制精度**：≤±2℃；
14. **营养液设置**：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度最大为500ml/h；
15. **日期时间设置**：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时；
16. **遗忘操作设置**： 1～5min可调；
17. **待机时间设置**： 10min～24h可调；
18. **夜间模式设置**：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间；
19. **历史记录查询**：具有历史记录查询功能；
20. **病人设置**：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室；
21. **营养管品牌管理**：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌。
22. **运行灯光设置**：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选；
23. **锁屏设置**：有锁屏开关，时间为1～5min可调；
24. **音量设置**：10档可调；
25. **网络设置**：有网络设置功能，通过WIFI可连接到输注监护管理软件；
26. **外部接口**：1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口；
27. **重启按键**：具有一个重启按键；
28. **报警功能**：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成；
29. **显示屏：**4.0英寸触摸屏，按键与触摸屏组合操作,有实体停止按键（非触摸停止）；
30. **屏幕亮度设置**：10档可调；
31. **装管方式：**正面安排营养管，方便使用与巡回观察；
32. **滴速检测：**采用红外线传感器监测速度；
33. **交流电源：**100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA；
34. **内置电池：**可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h；
35. **工作环境：**温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa；
36. **贮运环境：**温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa；
37. **安全类别：**I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备；
38. **其他功能：**工程模式有密码保护功能、有运行过程修改参数的功能、中英文切换；