输液泵参数

- 产品使用期限≥10年支持输血功能。

- 可升级肠内营养液输液功能。

- 输液精度≤±5%。

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。

- 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。

- 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

- 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。

- 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式。

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

- 全中文软件操作界面。

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

- 压力报警阈值至少15档可调。

- 压力报警阈值最低可设置50mmHg。

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

- 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。

- 信息储存：可存储5000条的历史记录。

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h。

- 防异物及进液等级IP44。

- 整机重量不超过1.5kg。

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。