中药熏蒸仪参数

1、工作条件：

a）环境温度：5℃～40℃；

b）电源要求：AC 220V±10% 50Hz±2%；

c）输入功率：3000VA±5%；

2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、容量：双缸设计1800mL×2；

4、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗；

5、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作；

6、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题；

7、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；

8、高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利；

9、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人；

10、特制的可承压的复合水箱，解决了传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，大大降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞后维修困难的问题；

11、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大；

12、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；

13、药液加热到95℃时间≤15min；

14、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

15、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；

16、在非治疗及预热状态可进行排液操作；

17、包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件。