参数要求

1、系统泵

1.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵双泵头，泵后具有润洗通路

1.2 每个泵头都整合独立除气阀以减少系统死体积，同时确保排气彻底

1.3 系统泵头采用钛合金材质以具备良好的机械性能，同时确保长期运行稳定

1.4 流速范围不窄于0.01-25ml/min，流速准确度不低于±2%，梯度准确度不低于±2%

1.5 压力范围不窄于0–5 MPa (50bar，725 psi)，粘度不窄于0.7-10 cp

2、检测器

2.1 紫外可见检测器

2.1.1 使用LED单一紫外光源（280nm）检测，冷光源、无热辐射、无样品加热效应

2.1.2检测范围不窄于-6到+6 AU，线性不低于5%，在0–2 AU范围内，噪声< 0.1 mAU

2.1.3 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响

2.2 电导检测器

2.2.1 检测范围不窄于0.01－999.99 ms/cm

2.2.2 电导精确度不低于±0.01mS/cm或±2%（在0.3-300 ms/cm）

2.2.3紫外检测器和电导检测器分开设计

2.3 温度检测器温度范围不窄于0 - 70C，温度准确度不低于± 1.5C（4C–35C）

2.4 压力传感器检测范围不窄于0~5MPa(725psi)，精确度不低于±0.02MPa或者±2%

3、阀门

3.1缓冲液入口切换阀：至少具有4个入口，分别放置于平衡液、洗脱液、样品和清洗液中，通过阀门切换，系统可按预设比例混合平衡液和洗脱液进行梯度合成。

3.2自动进样阀：无需更改管线连接方式，即可实现上样方式之间的转换：可选择通过样品环或者超级样品环进行上样，也可以选择用泵进行大体积上样。

3.3出口阀组件：可自动切换收集位置。其中一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有一个位置为大体积收集出口, 最后一个位置接废液

4、组分收集器

4.1 可根据体积或峰自动收集，每管收集范围不窄于0.1ml-50ml

4.2 兼容3，8, 15 或50ml型号的收集管

4.3 具有液滴感应装置和防滴溅功能，分步收集时可以避免样品滴溅到管外

5、流路设计：

5.1 设备功能模块之间通过管路及接头连接，层析柱后应采用国际标准1/16英寸的PEEK聚醚醚酮材质管路及接头，保证生物兼容性好，耐压高，死体积小

5.2 供液体流通的路径组件（涵盖管道、阀门、系统泵、监测器、压力表等）均应布置于设备外部，不得嵌入或隐匿于设备机箱内部，避免因液体泄漏而引发的短路、设备故障及潜在安全风险

5.3 仪器前部有预留模块的位置，可安装选配的阀门和监测器，以实现灵活的流路配置

6、控制软件

6.1 软件符合GMP/GLP要求，且具有21 CFR Part 11 认证，满足电子记录与电子签名的管理规范要求，用户登录软件、用户的管理、创建更改和删除导入导出实验结果、对实验数据处理、数据的备份和归档、设备硬件报错或升级、设备参数修改和仪表校正都必须有检查跟踪记录

6.2 应采用专业、经商业授权的数据库管理软件，满足数据存储安全和管理的要求，支持手动及自动定期数据备份功能，数据库和备份文件具有密码保护，所有运行数据、方法、结果、用户及系统设置等信息均应存储于数据库中，避免本地存储的数据误删、泄露或修改

6.3 软件可在运行和暂停期间可全程实时监测和准确记录流速、压力、紫外信号、电导率、温度等参数，并可显示设备运行状态如暂停、运行、待机等。

6.4 软件具有四个独立窗口：系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价，运行时窗口之间可自由转换

6.5 软件可准确记录设备模块的运行时长或者次数，如紫外灯使用时长、阀门开闭次数，以及记录仪表校正时间和校正结果

6.6 软件内置上百个层析柱库，已录入市面常用的预装柱信息，可以录入填写层析柱规格、填料类别、装填高度、线性流速，自动计算体积流速、最大耐受压力等参数于柱库列表信息中

6.7 软件具备结果批处理功能，以便进行大量结果数据的相似重复处理，可以通过自定义录制生成结果处理器，支持曲线处理（曲线加减乘除与平滑，积分求导等）、曲线及峰表的导入与导出、数据导出及其他功能

6.8 软件具有流路图界面，能够准确和实时反馈系统真实的流路情况，且可通过流路图控制运行参数

6.9	软件的程序编辑有模板编辑和文本编辑两种方式，模板应包含常用的六大层析纯化类型还有系统清洗、层析柱清洗、柱效测定等实验。文本编程方式可以直接用操作命令编程，具有监测命令，可对实验参数进行实时监测，包括紫外数值，紫外比值、电导率，pH值，流速，压力，随时调整层析实验的下一步骤或者结束当前步骤。两种编辑方式均可选择时间、体积、柱体积作为程序进度单位进行参数或者命令的编辑

6.10 具备原厂研发的远程管理功能，支持使用移动设备（手机和平板）或计算机在同一个局域网内通过浏览器查看设备的使用情况、报警信息、使用频率，可同时显示不少于5条实时曲线和不少于50个运行数据

6.11 具备原厂研发的远程控制功能（非第三方软件或基于windows远程控制），支持使用移动设备（手机和平板）或计算机在局域网内通过浏览器调整运行参数、查看近三个月结果、支持放大、导出图片等操作，远程设备的IP地址以及远程操作内容均可被运行日志记录

6、配置：

6.1快速蛋白纯化工艺优化工作站：包括标配所有阀门和收集器的主机

6.2保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品