参数要求

1.样式：立式。

2.容积：≥600L。

3.制冷方式：直冷。

4.温度范围：-40℃～-86℃。

5.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

6.噪音值：≤53dB。

7.噪音：在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。

8.外部材料：喷涂钢板。

9.内部材料：304不锈钢。

10.外门：材质为喷涂钢板。

11.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

12.内门：≥2扇，材质为304不锈钢。

13.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

14.箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，≥100mm的保温材料厚度，第二代VIP隔热材料，厚度≥25mm。

15.搁板：≥3层，可调节高度，材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度。

16.把手：

（1）大门把手标配暗锁，可同时使用大门挂锁；

（2）内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。

17.脚轮：4个，均可做为调平脚。

18.检测孔：可用于温度记录仪。

19.门封条：整机门封条数量≥4层，可耐受-86℃环境温度。

20.制冷系统：

（1）双重保障：其中一套制冷系统出现故障时，另外一套制冷系统也可维持-70℃以下的温度；

（2）快速降温：两套制冷系统同时工作能够实现快速降温。

21.显示面板：

（1）带液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息；

（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）；

（3）屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载；

（4）屏幕可显示异常信息，可直接查询出现的各种冰箱运行异常信息；

（5）屏幕可查询显示每次的开关门人员与开关门时间，可实现开门信息查询及下载

（6）屏幕可显示两种温度单位“摄氏度”“华氏度”，用户可根据实际需求选择温度显示单位

（7）用户可以选择指纹识别、NFC卡识别、人脸识别、密码输入等多种方式进行登录

（8）屏幕可查看样本库详细信息，掌握样品库内样品种类、数量、位置、入库时间、出库时间等信息

22.温度控制：精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。

23.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。

24.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。

25.电器安全：

（1）具有备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；

（2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（3）具有断电保护功能

（4）宽电压带适用：在198V～242V范围内正常使用。