参数要求
1. 光路系统：采用无限远平行光路系统，可实时色彩再现和高分辨率观察；

2. 变倍范围：连续变倍设计，变倍比≥7:1（0.8X-5.6X）；

3. 观察筒：三目观察筒，倾角≥30°，目镜筒支持倾角调节，适配不同观察姿势，光路可选择切换相机与目镜同时观察；

4. 目镜： 宽视野目镜SWF 10X，视场数≥22mm，双侧屈光度可调；

5. 物镜：2X/ NA.≥0.20  工作距离：≥33.5mm；（可选 1X/ NA.≥0.10，工作距离：≥81mm）；
6. 调焦机构：旋钮旋转张力调节，调焦距离≥120mm；
7. 底座：可调角度式透射底座（适合观察透明样品），匹配≥140mm直径的透明玻璃工作板；
8. 荧光滤光片：≥三通道荧光模块，荧光滤色片采用高品质滤色片：

紫色V激发组（BFP），激发光波段390-420nm

蓝色B激发组（GFP），激发光波段460-490nm；

绿色G激发组（RFP），激发光波段510-550nm；
9. 荧光光源: LED荧光光源，长效冷光源，寿命≥2万小时，荧光模块为转盘式切换通道，带数字显示亮度可以实时看到荧光强度数值；响应时间:纳秒级别，安全环保，即开即关，维护方便；明场光源 ：LED环形灯，亮度可调，光源亮度象限区域可调；

10. 相机接口连接器：可适配≥2/3英寸芯片显微相机，获取大视野拍照；

11. 数字摄像头：≥900万高像素彩色相机，分辨率：≥3008*3000，相机靶面≥1"彩色背照式BSI芯片，像元尺寸：≥3.76 um* 3.76 um，全分辨率下帧率最高可达≥40 FPS，有效增益：1X-100X，A/D转换：≥14Bit；光谱响应：380～650 nm，快门类型：电子卷帘快门；USB 3.0 B型接口；

12. 成像软件：软件需具有软件著作权证，显微镜成像系统（包含显微镜主机、相机及控制软件）为统一集成的一体化系统，确保各组件间无缝兼容；接口标准：相机支持TWAIN及DirectShow通用驱动接口；同品牌确保兼容性及售后维护效率，软著证书为厂商自主软件确保同品牌唯一国家有效证书；
软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性；

软件具有参数保存功能，方便不同通道下及时切换曝光时间等数值；具有多图同时对比功能；具有RGB和色温调白平衡模式，方便针对不同色温的显微镜进行准确的色彩校正；
功能模块：包括图像处理、颜色控制、荧光处理、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理；

16. 支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化；（需提供软件截图）

17. 工作站：CPU：≥i5-14400，运行内存≥16 G， 固态硬盘≥512 G SSD，图像输出系统：≥23.8 英寸护眼大屏显示器；
18. 配置清单：变倍体 1个，三目镜筒 1个，目镜10X/22mm  2个，2X物镜  1个，大台面底座1个，数字摄像头 1个，数码测量分析系统 1套，台式工作站 1套。
