


参数要求
总体要求：

 为保证设备性能和稳定性，摄像主机、摄像头、冷光源、腹腔镜、气腹机均要求同一品牌

 为保证设备先进性，所投标设备为最新型号；且机型兼容4K、3D、荧光功能，便于用户后续升级。
要求投标人提供NMPA认证，同时提供原厂家的检测报告、或技术白皮书。
二、技术要求：

4K3D双荧光图像处理器
具备荧光及3D图像处理能力，可连接摄像头种类≥4种，实现不同功能满足临床需求
可接驳荧光摄像头，可支持ICG和MB两种荧光显影剂的信号处理

可接驳三维摄像头，处理双路白光及荧光图像信号，实现3D及3D荧光功能

主机具备 4K 图像输出，能够输出 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持 16:9 和 17:9 图像比例，逐行扫描
主机具备3D图像输出，能够输出3840*2160和1920*1080像素影像；
视频输出帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；

主机具备至少4类能够同时输出的4K超高清或4K3D超高清信号接口，包括：12G-SDI、4×SDI、HDMI、DP；并具备高清信号输出接口，包括：DVI
主机具备至少3类能够同时输出的4K3D超高清信号接口，包括：HDMI、双路SDI、DVI
摄像主机自带2D 及3D视频录制功能，录像分辨率3840*2160和1920*1080可选，录制格式≥3种，包括MP4，MKV，TS格式
3D视频录像支持左右格式、上下格式和逐行格式

摄像主机具备AUX、COM或SCB通讯接口，可连接脚踏开关，实现拍照和录像等功能
摄像主机具有图像增强及优化功能≥4种，其中至少包含去雾功能
具有≥4种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中至少包含自定义功能
配合ICG显影剂使用时，显示三维和二维荧光，摄像主机至少具备黑白荧光、白光荧光实时融合、荧光浓度阶梯显示、同屏四图显示模式（该模式下四图不可重复显示），以上4种模式；
配合双显影剂（ICG及MB）使用时，可显示二维和三维荧光，摄像主机具备白光模式、标准ICG模式、标准MB模式、四图双荧光融合模式

摄像主机通过连接线连接冷光源，可控制白光亮度和激光强度。
连接3D内窥镜摄像头时，具有图像翻转、2D/3D图像切换等功能；
具有图像电子放大功能，放大倍数≥2倍；
触控屏设计，具有锁定防误触功能，在锁定状态仍可拍照和录像。
医用内窥镜荧光冷光源

冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式；

白光模式下由LED输出白光照明，荧光模式下同时输出白光与近红外激发光；

激光功率≤2.4W

激光分类：3R。
激光光源光谱波段为805±10nm

噪声≤60dB；
LED灯泡寿命≥36000小时;

具有白光LED寿命提示功能；

具有光照过低提示功能。

具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；

具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤；

4K 荧光内窥镜摄像头

全数字化超高清4K CMOS芯片，分辨率达3840×2160，可对可见光及850nm近红外光照明物体成像；
图像比例16:9；
  荧光探测灵敏度：可探测ICG造影剂浓度≤100nmol/L或≤0.8ug/mL；

  荧光动态响应范围：≥60dB，可识别荧光暗部细节和亮部细节
可通过摄像头快捷键切换:白光、白光荧光实时融合、荧光浓度阶梯显示、同屏四图显示模式（该模式下四图不可重复显示），以上4种模式
具有3个功能按键，可实现一键白平衡、荧光亮度调节、白光亮度调节、录像、拍照、色调切换、细节增强、暗场增强、色彩增强、去雾增强、主图切换、图像缩放等功能设置；

支持配合外视镜使用，实现荧光定位和观察；
支持低温等离子消毒灭菌；

防护程度分类：IPX7；

防电击程度分类：配套后CF型；

4K三维内窥镜摄像头

全数字化超高清4KCMOS组件，分辨率3840*2160或1920*1080可选，可实现 3D4K白光摄像；图像比例16:9；
支持低温等离子消毒灭菌；

具有调焦旋钮，针对不同术式要求，在不同工作距离下，可手动调节最佳焦距，确保术野画面始终清晰稳定

  摄像头功能按键≤4，可实现一键白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能
摄像头与3D胸腹腔镜可拆卸设计，便于内镜消毒及手术连台
摄像头对进液的防护程度：IPX7；

防电击程度分类：配套后CF型；

4K极清3D腹腔镜
与主机同一制造商；

双光路光学胸腹腔镜，兼容白光及荧光功能；

直径≤10.3mm，工作长度310±10mm；
30°视向角，70°视场角；

有效景深30-110mm;

独立3D光学镜，可与摄像头拆分，便于内镜消毒及手术连台
4K荧光胸腹腔内窥镜

与主机同一制造商；

直径≤10mm，工作长度：330mm；
胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

30°（或0°)视向角，75°视场角；

景深20mm-150mm；

可传输4K白光和近红外光。
气腹机
压力设定范围：5～25mmHg；

大流量供气，最大流量可达40L/min；

具有过压报警及自动排气安全功能；

具备加温功能，减少内镜起雾现象；

液晶屏显示，设备运行状态一目了然；

32寸4K 3D医用监视器
分辨率≥3840×2160 ;

尺寸规格≥32英寸；

支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式或同时格式可选；

3D显示时，支持双眼视差调节；

显示色彩：10位（10.7亿色）
专用设备台车
主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成； 
活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≤21kg；

抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：400*390*80MM(长深高)；

载物托架可升降调节高度；

医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留；

便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门；

最大电流10A过载保护式电源插座；

标配含六孔电源插线板。

四、技术及售后服务：
  整机质保期≧3年，需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；

  一个月内出现非人为质量问题提供换货；

  软件系统终身免费升级。
	
       配置清单

	4K荧光+3D白光清单明细

	序列号
	商品名称
	单位
	数量

	1
	4K3D双荧光图像处理器
	台
	1

	2
	4K荧光内窥镜摄像头
	个
	1

	3
	医用内窥镜冷光源
	台
	1

	4
	4K三维内窥镜摄像头
	个
	1

	5
	导光束
	条
	1

	6
	 32寸 4K3D医用显示器
	台
	1

	7
	 4K荧光胸腹腔腹腔镜，30度（含消毒盒）
	根
	2

	8
	4K极清3D腹腔镜
	根
	1

	9
	40升高流量CO2气腹机
	台
	1

	10
	医用台车
	台
	1

	11
	中央供器管
	条
	1




