参数要求

- 注射泵需通过NMPA三类注册证

2.整机使用期限≥10年

3. 注射精度≤±1.8%

4. 速率范围：0.01-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

5. 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

9. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

11可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

12. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

13. 支持药物库，可储存5000种药物信息

14. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

16.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

18.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

19 信息储存：可存储5000条的历史记录

20.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

21.防异物及进液等级IP44

22.整机重量不超过1.7kg

23.满足EN1789标准，适合在救护车使用。